## Časť E
Príloha č. 1 k rámcovej dohode – Špecifikácia a cena predmetu zmluvy - Časť E - Iné prístroje
Verejný obstarávateľ/kupujúci: |  | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice
Uchádzač/predávajúci: |  | vyplní uchádzač
Predmet zákazky: |  | Drobné laboratórne prístroje
*poznámka - cena vrátane balného, cla, dopravných nákladov, vykládky, vynesenia a montáže na mieste určenom kupujúcim, likvidácie obalového materiálu a všetkých nákladov súvisiacich s dodaním tovaru alebo jeho časti na miesto plnenia
**poznámka - inštalácia, resp. montáž a uvedenie do prevádzky, počiatočná kalibrácia a adjustácia pri uvedení prístroja do prevádzky s vytvorením protokolu, funkčné odskúšanie jednotlivých položiek, zaškolenie zamestnancov s vytvorením zápisu - ak relevantné pre jednotlivé položky
***uchádzač uvedie a vyčísli navrhovanú cenu podľa pokynov v súťažných podkladoch, v časti A. 1 v bode 13
A | B | C | E | F
Drobné laboratórne prístroje |  |  |  |  | Cena za MJ |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ |  |  | Ponuka uchádzača (názov produktu, opis technických parametrov, príp. internetový odkaz na produkt) (vyplní uchádzač)
p. č. | Názov položky | Špecifikácia položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | bez DPH (EUR) | Sadzba DPH (%) * | DPH (EUR) | s DPH (EUR) | bez DPH (EUR) | DPH (EUR) | s DPH (EUR)
A | B | C | E | F | H | I | H/100 x I | H + J | F x H | L/100 x I | L + M
1 | Fonendoskop | Fonendoskop s nerezovými snímačmi, z nerezovej ocele. PVC hadice s akustickými vlastnostami. Farebne zladené flexibilné "Y" hadice s nechladivými krúžkami a bránicami s poistným krúžkom. Referenčná vzorka spĺňajúca technickú špecifikáciu: Medihum Littmann Pediatric | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Magnetický stojan | Magnetický stojan 96-jamkový, kompatibilita: mikroplatnička s U-tvarovaným spodkom alebo 0,2 ml PCR stripy/platnička materiál: polyoxymetylénová (POM) základňa v štandardnom SBS 96-jamkovom mikroplatničkovom type kombinovaná s magnetmi, magnety: 24 silných permanentných magnetov | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Oximeter pulzný | meria arteriálnu saturáciu kyslíkom a srdcovú frekvenciu , automatické vypnutie Technické parametre, Rozsah merania SpO2 35 – 100 %, Presnosť merania SpO2 70 – 100 %, ± 2 %, po 70 % nešpecifikované, Optický senzor, červené svetlo (vlnová dĺžka 663 nm), infračervené svetlo (vlnová dĺžka 890 nm), Rozsah merania tepovej frekvencie 30 – 240 bpm (úderov za minútu) | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Príslušenstvo k záložnému zdroju | Príslušenstvo k zdroju nepretržitého napájania UPS pre zostavu PC a elektroniku chromatografu o celkovom príkone 2300 VA. 1. Napájací kábel IEC-320 C13/C14, 2m - (10 ks/5 Eur = 50 Eur) Štandardná prístrojová zásuvka-zástrčka: 1x IEC 320 C13 samička 1x IEC 320 C14 samec 2. Batéria APC BRC17 do záložného zdroja (UPS) typu APC SE 700, ktorý je v prevádzke v objekte Ma23, laboratórium č. 118 (laboratórium chromatografie), Typ batérie: nabíjacia. Typ článku: olovený (Pb), rozmery: 65 x 94 x 151 mm váha: 2,59 kg | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Destilátor - osmotický filter na výrobu demineralizovanej vody s UV lampou a prietokovým konduktometrom | Destilátor s UV lampou a prietokovým meračom vodivostiRieši problém: Baktérie a vírusy, Mangán a železo, Zákal, Chlór, Chemikálie, PiesokDestilátor Aqualab UVK - osmotický filter Aqualab rozšírený o UV lampu a prietokový konduktometer (merač vodivosti) ,potrebná kvalitná deminealizovaná voda s vodivosťou od 0,01 po 4 mikrosiemens, mechanická filtrácia uhlíková filtrácia demineralizácia - reverzná osmóza dočistenie iontomeničovou vložkou / mixbed 0,75 L. UV lampa prietokový konduktometer Osmotický filter Aqualab je možné rozšíriť o: tlakové čerpadlo zásobník vody podľa potreby | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Kombinovaná spájkovačka s odspájkovačkou | Vstupný tlak: suchý stlačený vzduch bez obsahu oleja 400 - 600 kPa (58-87 psi), negatívny tlak: max. 55 kPa (8 psi), pripojenie stlačeného vzduchu: hadica na stlačený vzduch s vonkajším priemerom 6 mm (0,24“), poistka: nadprúdové uvoľnenie T2 A, presnosť teploty: ± 9 °C, teplotná stabilita: ± 2 °C, rozmery (d x š x v) max. 170 x 151 x 130 mm, displej: digitálny, max. množstvo vzduchu: 35 l/min, max. výkon: 240 W, max. teplota: +550 °C, min. teplota: +50 °C. Referenčná vzorka spĺňajúca technickú špecifikáciu: Weller WXD 2020 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Záložný zdroj | Zdroj nepretržitého napájania UPS pre zostavu PC a elektroniku chromatografu o celkovom príkone 2300 VA. UPS vstup (Vstupné napätie: 220 VAC / 230 VAC / 240 VAC; Vstupné napätie bez batérie medzi: 182 VAC a 280 VAC; frekvencia - automatický výber: 50 Hz / 60 Hz ± 5Hz) UPS výstup (Vstupné napätie /AVR-technológia: 220 VAC / 230 VAC (základná); Frekvencia v režime batérie: 50 Hz / 60 Hz ± 1Hz; Výstupný prúd (pri 230 VAC): 10 A; Prenosový čas pri výpadku: 2-6 ms (štandardne), 8 ms max.; Výstupná vlna: Sínusoida; Ochrana proti preťaženiu (VI chod): < 120% po 5 min. / 120-150 % po 10s / >150 % po 1s) Batéria (Typ: Uzavretá, bezúdržbová, podpora hot swap; Integrovaná: áno; Napätie: 72 VDC) Čas chodu v minútach (100 %/50 % záťaž, pf=0,9 lag.) 4 / 14 Doba nabitia: na 90 % kapacity: 6h Užívateľské rozhranie: LCD displej s digitálnym zobrazením dôležitých hodnôt; Rozhranie: RS232 & USB (s oznamovaním statusu a hodnôt UPS, dodatočný komunikačný slot v paralelnom režime, (SNMP/relay card); kontakt pre núdzové vypnutie. prepäťová ochrana: áno | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Germicídny žiarič s priamym žiarením | Napájanie: 230V/50Hz. Príkon : 39W/0,18A. Krytie: IP20. Rozmery: 1020x∅85 mm. Farba : biela RAL 9003. Váha: netto 6,8 kg, brutto 7 kg. Prevedenie pripojenia: pohyblivý prívod 4m, vidlica. Žiarivky: 1 ks trieštivá 55 W. Referenčná vzorka spĺňajúca technickú špecifikáciu: PROLUX G M55W/SP-mobilné prevedenie so snímačom pohybu | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Stolný plazmový čistič | Kompaktný stolový plazmový čistič s prepracovanými krídlovými dverami a priezorom, aktívnym chladením ventilátora a vylepšeným dávkovacím ventilom, vhodný na čistenie povrchu v nanomere a na aktiváciu malých vzoriek. Plazmové ošetrenie je možné aplikovať na širokú škálu materiálov vrátane skla, polovodičov, polymérov a kovov. Čistenie povrchu substrátov kvôli zvýšeniu adhézie, aktivácia plazmy pri výrobe mikrofluidných zariadení a modifikácia povrchovej chémie biomateriálov a polymérov. Kompaktná stolová jednotka. Nastaviteľný výkon RF (nastavenie nízkej, strednej, vysokej spotreby); Maximálne 18W. Priemer 3 palce x 6,5 dĺžky Pyrexová komora (voliteľná kremenná komora). Kĺbové dvere s priezorom. NPT dávkovací ventil na kvalitatívne riadenie prietoku plynu a tlaku v komore. NPT 3-cestný ventil na rýchle prepnutie zo zavádzania plynu, odvzdušňovania a izolovania komory. Dodatočná vákuová pumpa. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Umývačka | Voľne stojaca umývačka riadu 60 cm antikoro Výkon a spotreba kapacita: 14 súprav riadu hlučnosť (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW pripojenie Home Connect cez Wi-Fi Programy a špeciálne funkcie 8 programov: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzívny 70 °C, Krátky 60 °C, Rýchly 45 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Obľúbený predvolený Obľúbený program: Predumytie 5 špeciálnych funkcií: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Intensive Zone, Hygiena Plus, SpeedPerfect+ program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect) Technológia umývania a senzory systém sušenia Zeolith® EfficientDry a výmenník tepla AquaSensor a LoadSensor - detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôsobujú umývací program vrátane spotreby vody dávkovací asistent EcoSilence Drive automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom materiál vnútorného priestoru: nehrdzavejúca oceľ | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | SERVA transiluminátor | Transiluminátor s LED v modro-bielom svetle slúži na detekciu nukleových kyselín alebo proteínov v prostredí, ktoré nie je UV, nie je potrebná žiadna špeciálna ochrana očí alebo pokožky. Možnosť zachytania gélov pomocou smartfónu, dodáva sa vrátane mini tmavej komory. Veľkosť filtra 180 mm x 120 mm, 5 minútové automatické vypnutie, životnosť LED viac ako 30 000 hod, emisné maximum 470 nm, typ filtra 580 nm, Stabilné kovové puzdro, Rozmery a hmotnosť: 185 mm x 30 mm x 220 mm, 1,45 kg. Referenčná vzorka spĺňajúca technickú špecifikáciu: BWL-T | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Zdroj pre elektroforetické a blotovacie zariadenie | Všestranný zdroj vhodný hlavne na horizontálnu a vertikálnu elektroforézu agarózových a polyakrylamidových gélov, pričom ponúka možnosť nastavenia konštantného napätia alebo prúdu s nastavením po 1 Volt resp. 1 miliampér. Zdroj je vybavený časovačom s alarmom a dvoma pármi výstupov pre simultánne použitie. Má moderný a kompaktný dizajn s jednoduchým nastavením prevádzkových parametrov. Referenčná vzorka spĺňajúca technickú špecifikáciu: Mini Pro 300V | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Celková cena za dodanie časti predmetu zákazky |  |  | 0 |  | 0
|  | Za uchádzača/predávajúceho podpis: V .......................................... dňa ..................... ............................................. |  |  | Za kupujúceho: podpis: V Košiciach, dňa ................................. .................................................... prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. rektor