## Hárok1
Obchodné označenie/typové označenie/model:
Položka | počet/tech. parameter | áno/nie
3. časť: Sonograf pre Pediatrickú ortopédiu | 1ks
Zobrazovací monitor minimálne | 19“
Dynamický rozsah minimálne | 200 dB
Frame rate v B – móde minimálne | 750 Hz
Výškovo nastaviteľný obslužný pult – minimálne | 100 mm
Monitor zavesený na flexibilnom ramene pre možnosť nastavovania jeho polohy o | ±90°
Interný HDD s kapacitou minimálne | 500 GB
Alfanumerická klávesnica
Nožný pedál – minimálne dva programovateľné pedále
USB porty v počte minimálne | 3
Pripojenie do LAN pomocou RJ-45
Počet portov pre zapojenie sond minimálne | 3
Čiernobiela termotlačiareň
Hmotnosť maximálne bez príslušenstva | 75kg
Šírka maximálne | 590mm
Pracovné režimy :
Algoritmus pre potlačenie speckle šumov v reálnom čase. Táto adaptívna filtrácia zabezpečí jemnejší komplexnejší obraz so zvýraznením rozhraní, s vysokým kontrastom a väčším odstupom signál – šum a to bez straty akýchkoľvek informácií základného B obrazu
Mód 2 D ( B – Mód ):
Automatická optimalizácia parametrov obrazu 2D stlačením len jedného ovládacieho prvku
Multifrekvenčné zobrazenie so samostatne voliteľnou frekvenciou na všetkých sondách v minimálne | 3 stupňoch
Harmonické zobrazenie so samostatne voliteľnou frekvenciou na všetkých sondách v minimálne | 3 stupňoch
Inverzné harmonické zobrazenie so samostatne voliteľnou frekvenciou na všetkých sondách v minimálne | 3 stupňoch
Mód PW dopplera:
PRF pri PW dopplerovi minimálne od | 1 KHz do 23 KHz
HPRF PW doppler
Samostatná voľba frekvencií pri PW dopplerovi, nezávislá od B módu
automatická optimalizácia parametrov PW módu stlačením len jedného ovládacieho prvku
automatické kalkulácie (merania) pri PW dopplerovi s automatickým obkresľovaním dopplerovského záznamu (krivky) na reálnom - živom a tiež zamrazenom obraze
CFM – Mód:
PRF minimálne v rozsahu | 600 Hz – 14,0 KHz
Samostatná voľba frekvencií pri CFM dopplerovi, nezávislá od B módu
Mód výkonového dopplera
Mód smerového výkonového dopplera
Panoramatické zobrazenie
Elastografia
Automatické meranie IMT
Trapézové zobrazenie na lineárnej sonde
Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0
Integrovaný databázový archivačný systém pre ukladanie obrazov a videosekvencií vyšetrení
Integrovaná pacientska databáza
Export archivovaných dát na prenosné nosiče CD, DVD, USB kľúč
Cine loop slučka s maximálnou kapacitou minimálne | 8.000 obrazov
Meranie na uložených obrazoch v archíve, tzv. post measurement
Automatické zálohovanie vyšetrení na externý pevný disk pripojený cez USB
Minimálne počet programovateľných kláves na klávesnici | 7
Duálne zobrazenie dvoch B obrazov vedľa seba
Minimálny počet fokusačných bodov v B obraze / bezfokusačný systém | 8
Exportovanie PDF reportov a obrázkov do mobilného telefónu cez WiFi
Časovo neobmedzené online nahrávanie vyšetrenia priamo na USG prístroji a priame ukladanie na pripojené USB / interné DVD jedným tlačidlom. Bez potreby použitia externých zariadení
Možnosť rozšírenia o 2D brušnú sondu
Sondy:
Resterilizovateľné/dezinfikovateľné (napr. ponorom – vodotesné, atď... )
Lineárna 2D sonda | 1ks
ŠUKL kód
Označenie CE
Slovenský návod na obsluhu
Vrátane dopravy, zaškolenia a inštalácie vo FNsP Žilina
Záruka minimálne 24 mesiacov
Nové nepoužívané a nerepasované zariadenie
Možnosť objednania a dodávky príslušenstva a náhradných dielov
Note on A3: Riaditel: