Príloha č.1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

### Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom tejto zákazky je dodávka (600 kusov) elektronických osobných radiačných detektorov s dozimetrom na vyhľadávanie skrytých zdrojov radiácie a presné meranie obdržaných dávok na LCD displeji vrátane softvéru (2 kusy), ktorý umožní minimálne zadávať a meniť parametre a nastavenie prístroja, sťahovať namerané údaje do PC, vrátane obalu a dopravy na miesto dodania/plnenia. Súčasťou dodávky musí byť aj uvedenie elektronických osobných radiačných detektorov s dozimetrom do prevádzky, zaškolenie zamestnancov v slovenskom jazyku a záručný servis.

Miesto plnenia: Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 559, 976 13 Slovenská Ľupča.

### 1.1.	Vymedzenie predmetu zákazky

Položka č.1

Dodávka elektronických osobných radiačných detektorov s dozimetrom (600 ks)

| Názov | Minimálne parametre | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (Uchádzač uvedie jednoznačnú špecifikáciu dodávaného tovaru, vrátane označenia typu a výrobcu) |
| --- | --- | --- |
| Typ žiarenia: | gama |  |
| Rozmery, hmotnosť, displej: | od 95x60x30mm do 130x70x40mm hmotnosť: do 200 g, čitateľný grafický LCD displej |  |
| Meranie: | vyhľadávanie skrytých zdrojov radiácie, meranie dávky a dávkového príkonu |  |
| Rozsah merania dávky: | od 0,01 - 0,5 μSv do 10 Sv |  |
| Dávkový príkon: | od 0,01 - 5 μSv/h do 3 - 6 Sv/h |  |
| Energetický rozsah: | od 0,05 - 0,08 MeV do 3 - 6 MeV |  |
| Presnosť: | Chyba linearity: max ± 15%, v mer. rozsahu |  |
| Alarm výstup: | Optický, zvukový, vibračný, ľubovoľne voliteľný a nastaviteľný |  |
| Napájanie: | Nabíjateľná lithium-iónová batéria, batérie - článok AA, príp. AAA |  |
| Výdrž na jeden zdroj: | min 300 hodín (s ohľadom na použitý typ batérií) |  |
| Výmena batérií: | ochrana nastavenia a pamäte nameraných údajov bez straty údajov |  |
| Minimálna záručná doba: | 24 mesiacov od prevzatia tovaru Kupujúcim |  |

| Pripojenie na PC: | Bluetooth / USB / IRDA komunikačné rozhranie na nastavenie parametrov prístroja a sťahovanie nameraných údajov |  |
| --- | --- | --- |
| Iné: | -ochrana nameraných údajov pred vynulovaním zo strany pracovníka, -možnosť podsvietenia displeja, -možnosť bežného nosenia na odeve, -možnosť zadávať a meniť parametre a nastavenie prístroja, - sťahovanie nameraných údajov do PC, - súčasťou dodávky je aj základná sada batérií, -vytváranie a správa databázy zamestnancov, - kapacita pamäte: uchovávanie nameraných údajov min. 1 rok - interval ukladania: min. každú minútu - jednorazový obal |  |
| Školenie zamestnancov: | -súčasťou dodávky je aj inštruktážne video v slovenskom jazyku (návod na obsluhu) na USB nosiči; -dodávateľ zabezpečí zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa počas celej doby trvania rámcovej dohody |  |
| Certifikáty: | CE, certifikát iskrovej bezpečnosti, certifikát ATEX |  |
| Stupeň krytia | min. IP 65 |  |

Položka č.2

Dodávka 2 ks softvéru špecifikovaného nižšie v tomto Opise predmetu zákazky do miesta plnenia

| Názov | Minimálne parametre | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (Uchádzač uvedie jednoznačnú špecifikáciu dodávaného tovaru, vrátane označenia typu a výrobcu) |
| --- | --- | --- |
| Zaradenie do systému: | minimálne 1 000 užívateľov |  |
| Kompatibilita softvéru: | Win XP a vyššie |  |
| Pripojenie s prístrojom: | Bluetooth / USB / IRDA Komunikačné rozhranie na nastavenie parametrov prístroja a sťahovanie nameraných údajov |  |

### Predpokladané množstvo predmetu zákazky

| Rozpis |  | Predpokladané množstvo na 48 mesiacov v kusoch. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elektronický osobný radiačný detektor s dozimetrom | 600 |
| 2. | Softvér | 2 |

Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný  názov patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením  s porovnateľnými, resp. vyššími technickými parametrami.