Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

Detektory

Časť 1 – Detektory stopového množstva nebezpečných látok

  - Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Detektory stopového množstva nebezpečných látok (výbušniny, drogy) pracujúce na princípe iónovej mobilitnej spektrometrie (IMS), bez rádioaktívneho zdroja.

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky detektorov stopového množstva nebezpečných látok v rozsahu   3 kusov.

Súčasťou dodávky je inštalácia, zaškolenie obsluhy a doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je:

Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru

- Sklabinská 1, Bratislava (1 ks),

- Príboj 560, Slovenská Ľupča (1 ks),

- Kuzmányho 8, Košice (1 ks).

  - Detektor stopového množstva nebezpečných látok

Stručný opis predmetu zákazky (Požadované minimálne technické parametre):

| Detektor stopového množstva nebezpečných látok (výbušniny, drogy) |  | model, typ, druh, označenie detektora |
| --- | --- | --- |
|  |  | výrobca |
| Požadovaný technický parameter | Požadovaná technická špecifikácia parametra | Presný technický parameter ponúkaného zariadenia |
| Princíp merania | iónová mobilitná spektrometria (IMS) s nerádioaktívnym zdrojom ionizácie |  |
| Kalibrácia detektora | automatická interná kalibrácia/automatický test/samokontrola |  |
| Čas analýzy | čas analýzy jednej vzorky menej ako 10 sekúnd (bez "clear-down") alebo najmenej 180 vzoriek za hodinu (bez alarmov) |  |
| Čas zahrievania/stabilizovania systému | maximálne 30 minút |  |
| Detegované výbušniny (okamžite po inštalácií zariadenia) | minimálne: EGDN, NG, DNT, TNT, PETN, RDX, HMX, dusičnany, Tetryl, HMTD, TATP |  |
| Detegované drogy (okamžite po inštalácií zariadenia) | minimálne: THC, heroín, amfetamín, metamfetamín, MDMA, kokaín, fentanyl, karfentanyl, ketamín, LSD |  |
| Limity detekcie (pre každú z vyššie požadovaných výbušnín a drog) | menej ako 250 nanogramov (ng) |  |
| Napájanie detektora | z elektrickej siete (normalizované striedavé napätie 230 V, s normalizovanou frekvenciou 50 Hz) |  |
| Ďalšie požiadavky (platia pre každý detektor jednotlivo) |  |  |
| Do konečnej ceny musí byť zahrnutý spotrebný materiál potrebný na uvedenie do prevádzky po inštalácií: minimálne 200 ks vzorkovacích tampónov, vzorkovacia tyč na uchytenie tampónov, 1 ks verifikant na výbušniny a na drogy. |  |  |
| Do konečnej ceny musí byť zahrnutý nasledovný ďalší spotrebný materiál: minimálne 5000 ks vzorkovacích tampónov a 2 ks verifikant na výbušniny a na drogy. |  |  |
| Požadovaný je návod na obsluhu detektora |  |  |
| Do konečnej ceny musí byť zahrnutá externá farebná tlačiareň na tlačenie záznamov s výsledkami analýz, pripojiteľná k detektoru cez USB alebo LAN, s predĺženou zárukou minimálne 48 mesiacov (4 roky), s minimálne nasledovným príslušenstvom: úvodné farebné kazety alebo tonery na vytlačenie minimálne 700 strán pri plnofarebnej tlači a minimálne 700 strán pri čiernej tlači, napájací kábel, kábel USB alebo LAN, náhradné kazety pre plnofarebnú tlač alebo tonery na vytlačenie minimálne 2500 strán. |  |  |
| Požadovaná záruka na detektor: minimálne 48 mesiacov (4 roky) od kompletnej inštalácie. |  |  |
| Do konečnej ceny musia byť zahrnuté colné poplatky, dopravné náklady do uvedených miest inštalácie (Bratislava, Slovenská Ľupča, Košice), kompletná inštalácia a zaškolenie obsluhy v každom z uvedených miest inštalácie, v rozsahu minimálne 4 hodiny, pre minimálne 4 osoby. |  |  |
| Do konečnej ceny musia byť zahrnuté štyri preventívne údržby (vykonané po 12, 24, 36 a 48 mesiacoch od kompletnej inštalácie), vrátane dopravných nákladov a nevyhnutných (výrobcom predpísaných) náhradných dielov, vykonané na každom z uvedených pracovísk odberateľa Bratislava, Slovenská Ľupča, Košice. |  |  |
| Záručný servis musí byť vykonávaný servisným technikom, ktorý bol vyškolený výrobcom zariadenia (autorizovaný servis). |  |  |

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technickú normu, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, ktoré svojimi kvalitatívnymi, technickými a funkčnými parametrami napĺňa účel použitia predmetu zákazky tak, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov.