Časť 2 - Prenosné zariadenie

Položka č.1.: Prenosné forenzné laboratórne videospektrálne zariadenie na komplexnú analýzu a komparáciu dokumentov s príslušenstvom.

Zariadenie spolu s príslušenstvom predstavuje komplexný systém určený na dôkladné skúmanie dokumentov v laboratórnych podmienkach, ktoré je svojou konštrukciou spôsobilé aj na prípadný transport a použitie na inom mieste určenia.

Požadované technické vlastnosti:

- kompaktný dizajn s uzatvárateľným pracovným priestorom,

- s integrovaným bezpečnostným systémom,

- ovládateľné softvérovo a taktiež manuálne – pomocou dotykovej obrazovky a joysticku,

- rozmery a hmotnosť: základný systém (bez príslušenstva) max. 410×480×390 mm a 
max. 27 kg,

- možnosť zaznamenávania obrazu na SD kartu ,

- výstup DVI,

- výstup USB 2.0.

Kamera/optika:

- integrovaná farebná digitálna kamera,

- citlivá na vlnové dĺžky svetelného spektra v rozsahu min. 350-1000 nm,

- s rozlíšením minimálne 1920×1080 pix,

- s integrovaným autochipom,

- optický zoom – minimálne 20×, motorizovaný, s možnosťou manuálneho aj automatického zaostrovania,  so zväčšením minimálne 70× (na 22" - 24" monitore),

- zorné pole minimálne 140×80 mm (16: 9),

- sekvenčný mód: min. 5 sekvencií, s automatickou voľbou svetelných zdrojov a expozičnej doby.

Vstavané zdroje svetla:

- zdroje bieleho svetla pre priame (rozptýlené) osvetlenie,

- zdroj koaxiálneho svetla (LED),

- zdroje šikmého svetla – ľavé aj pravé, samostatne ovládateľné,

- zdroje prechádzajúceho svetla – VIS (aj bodové), UV,

- zdroj na osvetlenie pozadia,

- zdroje ultrafialového svetla – pre UVA, UVB, UVC,

- zdroj IČ svetla,

- zdroj IČ luminiscencie s kondenzátorom,

- zdroj IČ žiarenia  pre detekciu ochranných prvkov na princípe Anti-Stokes,

- svetelný modul s LED pre overovanie opticky variabilných prvkov (hologramov a kinegramov).

Integrované vybavenie:

- modul s excitačnými filtrami – s minimálne 9 filtrami,

- modul s bariérovými filtrami  – s minimálne 15 filtrami, s rýchlym a jednoduchým ovládaním pomocou rotačného kolieska,

- modul na overovanie ochranných prvkov Polarisafe® alebo ekvivalentný.

Parametre pre prenosnú pracovnú stanicu:

- minimálna konfigurácia: mikroprocesor minimálne Intel i7, pamäť minimálne 8 GB RAM, rýchly SSD disk 500 GB, Full HD grafická karta; monitor  minimálne 15“, 1920×1080 pix; operačný systém musí umožňovať spúšťať aplikácie pre WIN10 platformu,

- licencovaný komplexný softvérový balík s textovým editorom, tabuľkovým kalkulátorom, programom na tvorbu prezentácií, databázovým programom, aplikáciou na návrh a vypĺňanie elektronických formulárov (100% kompatibilný s Microsoft Office 2016).

Forenzný softvér – kompatibilný softvér profesionálnej verzie

- s diaľkovým ovládaním,

- s funkciami detekcie ICAO a IPI prvkov,

- s funkciou na komparáciu obrazov,

- s meracími funkciami.

Monitor:

- minimálne 1920×1080 pix,

- uhlopriečka 22"-24",

- kalibrovaný na zariadenie, s verným zobrazením farieb (vzhľadom na charakter skúmania je nevyhnutné zabezpečiť vernú interpretáciu farieb v rámci všetkých súčastí zariadenia),

- typ displeja: IPS technológia,

- pripojenie DVI,

- pivot podstavec.

USB optická myš s otočným kolieskom

DC/AC invertor pre mobilné použitie

Príslušenstvo:

- originálne puzdro s kolieskami na prenášanie zariadenia

Ďalšie požiadavky:

Predávajúci zabezpečí školenie v trvaní min. 8 hodín pre 7 zamestnancov na mieste dodania.

Predávajúci je počas 2 ročnej záručnej doby povinný poskytovať servisné služby predmetu zmluvy, a to technické prehliadky, údržbu a opravy a zabezpečí profilaktickú prehliadku 2x počas záručnej doby .

Náklady, ako dopravu a prípadné preclenie predmetu zmluvy a jeho doručenie Kupujúcemu, inštaláciu a inštruktáž obsluhy zabezpečí Predávajúci na vlastné náklady. Predávajúci si všetky náklady započítava do ceny.

Miesto dodania: Kriminalistický a expertízny ústav Policajného Zboru, Sklabinská 1, 812 72 Bratislava.

Položka č. 2.: Prenosný luminiscenčný systém s príslušenstvom.

Kompaktný systém na špeciálne forézne skúmanie dokumentov z hľadiska optických vlastností materiálov, založený na multispektrálnej analýze, využívajúci princípy chromatickej lumiscencie, ako aj metamérie, umožňujúci modulovať reálne farby v reálnom čase.

Požadované technické vlastnosti:

- kompaktný dizajn s uzatvárateľným bezpečnostným pracovným priestorom,

- ovládateľný softvérovo a taktiež manuálne,

- rozmery a hmotnosť: základný systém (bez príslušenstva) max. 500×400×300 mm 
a max. 10 kg,

- výstup USB 3.0.

Kamera/optika:

- Full-HD kamera s farebným CMOS senzorom,

- citlivá na vlnové dĺžky v oblasti VIS, UV a IČ,

- optický zoom – minimálne 120×, motorizovaný, s autofokusom, zväčšenie minimálne až do 360× (vrátane digitálneho zoomu).

Vstavané zdroje svetla:

- zdroj studeného denného svetla (6000°K),

- zdroje bieleho svetla (kolmé, priame, šikmé, prechádzajúce),

- zdroj ultrafialového svetla (365 nm),

- zdroje IČ svetla (priame, prechádzajúce),

- zdroje svetla pre metamériu –  technológia „Metameric Light“ (LED RGB) alebo ekvivalentná.

Integrované vybavenie:

- modul s bariérovými filtrami  – pre UV a IČ,

- modul s filtrami  na chromatickú luminiscenciu „Chromatic Luminiscence ®“ alebo ekvivalentný.

Parametre pre pracovnú stanicu:

- minimálna konfigurácia: mikroprocesor minimálne Intel i7, min. 16 GB RAM, SSD HDD 1 TB, operačný systém musí umožňovať  spúšťať aplikácie pre WIN10 (64 bit) platformu, grafická karta HD (usporiadanie ako pre výkonnú grafickú stanicu),

- licencovaný komplexný softvérový balík s textovým editorom, tabuľkovým kalkulátorom, programom na tvorbu prezentácií, databázovým programom, aplikáciou na návrh a vypĺňanie elektronických formulárov (100% kompatibilný s Microsoft Office 2016).

Forenzný softvér – kompatibilný softvér profesionálnej verzie:

- s funkciami na ovládanie systému,

- s funkciami na spracovanie obrazu,

- s funkciami na komparáciu obrazov,

- s meracími funkciami (automatické meranie uhlov a vzdialeností - rádovo v mikrometroch a iných parametrov).

Monitor:

- minimálne 2560×1600 pix,

- minimálne 30",

- kalibrovaný na zariadenie, s verným zobrazením farieb (chromatická luminiscencia je jav, pri ktorom dochádza ku skladaniu farebných svetiel,  preto je nevyhnutné zabezpečiť vernú interpretáciu farieb v rámci všetkých súčastí systému),

- typ displeja: IPS technológia,

- pripojenie DVI,

- pivot podstavec.

USB optická myš s otočným kolieskom

DC/AC invertor pre mobilné použitie

Príslušenstvo:

- originálne puzdro určené na prenos zariadenia.

Ďalšie požiadavky:

Predávajúci zabezpečí školenie v trvaní min. 8 hodín pre 7 zamestnancov na mieste plnenia.

Predávajúci je počas 2 ročnej záručnej doby povinný poskytovať servisné služby predmetu zmluvy, a to technické prehliadky, údržbu a opravy a zabezpečí profilaktickú prehliadku 2x počas záručnej doby .

Náklady, ako dopravu a prípadné preclenie predmetu zmluvy a jeho doručenie Kupujúcemu, inštaláciu a inštruktáž obsluhy zabezpečí Predávajúci na vlastné náklady. Predávajúci si všetky náklady započítava do ceny.

Miesto dodania: Kriminalistický a expertízny ústav Policajného Zboru, Sklabinská 1, 812 72 Bratislava.

Položka č. 3.: Prenosný digitálny USB mikroskop s príslušenstvom.

Požadované technické vlastnosti:

- kompaktný dizajn s uzatvárateľným bezpečnostným pracovným priestorom,

- ovládateľný softvérovo a taktiež manuálne,

- rozmery a hmotnosť: základný systém (bez príslušenstva) max. 500×400×300 mm 
a max. 10 kg,

- výstup USB 3.0.

Kamera/optika:

- Full-HD kamera s farebným CMOS senzorom,

- citlivá na vlnové dĺžky v oblasti VIS, UV a IČ,

- optický zoom – minimálne 120×, motorizovaný, s autofokusom, zväčšenie minimálne až do 360× (vrátane digitálneho zoomu).

Vstavané zdroje svetla:

- zdroj studeného denného svetla (6000°K),

- zdroje bieleho svetla (kolmé, priame, šikmé, prechádzajúce),

- zdroj ultrafialového svetla (365 nm),

- zdroje IČ svetla (priame, prechádzajúce),

- zdroje svetla pre metamériu –  technológia „Metameric Light“ (LED RGB) alebo ekvivalentná.

Integrované vybavenie:

- modul s bariérovými filtrami  – pre UV a IČ,

- modul s filtrami  na chromatickú luminiscenciu „Chromatic Luminiscence ®“ alebo ekvivalentný.

Parametre pre pracovnú stanicu:

- minimálna konfigurácia: mikroprocesor minimálne Intel i7, min. 16 GB RAM, SSD HDD 1 TB, operačný systém musí umožňovať  spúšťať aplikácie pre WIN10 (64 bit) platformu, grafická karta HD (usporiadanie ako pre výkonnú grafickú stanicu),

- licencovaný komplexný softvérový balík s textovým editorom, tabuľkovým kalkulátorom, programom na tvorbu prezentácií, databázovým programom, aplikáciou na návrh a vypĺňanie elektronických formulárov (100% kompatibilný s Microsoft Office 2016).

Forenzný softvér – kompatibilný softvér profesionálnej verzie:

- s funkciami na ovládanie systému,

- s funkciami na spracovanie obrazu,

- s funkciami na komparáciu obrazov,

- s meracími funkciami (automatické meranie uhlov a vzdialeností - rádovo v mikrometroch a iných parametrov).

Monitor:

- minimálne 2560×1600 pix,

- minimálne 30",

- kalibrovaný na zariadenie, s verným zobrazením farieb (chromatická luminiscencia je jav, pri ktorom dochádza ku skladaniu farebných svetiel,  preto je nevyhnutné zabezpečiť vernú interpretáciu farieb v rámci všetkých súčastí systému),

- typ displeja: IPS technológia,

- pripojenie DVI,

- pivot podstavec.

USB optická myš s otočným kolieskom

Príslušenstvo:

- originálne puzdro určené na prenos zariadenia.

Ďalšie požiadavky:

Predávajúci zabezpečí školenie v trvaní min. 8 hodín pre 7 zamestnancov na mieste plnenia.

Predávajúci je počas 2 ročnej záručnej doby povinný poskytovať servisné služby predmetu zmluvy, a to technické prehliadky, údržbu a opravy a zabezpečí profilaktickú prehliadku 2x počas záručnej doby .

Náklady, ako dopravu a prípadné preclenie predmetu zmluvy a jeho doručenie Kupujúcemu, inštaláciu a inštruktáž obsluhy zabezpečí Predávajúci na vlastné náklady. Predávajúci si všetky náklady započítava do ceny.

Miesto dodania: Kriminalistický a expertízny ústav Policajného Zboru, Sklabinská 1, 812 72 Bratislava.

Položka č. 4.:Prenosný digitálny USB mikroskop s kombinovaným UV a IR osvetlením a s príslušenstvom.

Požadované technické vlastnosti:

- rozhranie: USB 2.0,

- rozlíšenie: min. 5 MPx,

- zväčšenie: min.  od 20× do 200×, regulovateľné,

- senzor: farebný CMOS,

- dátový tok: min. 30 obrázkov za sekundu,

- osvetlenie: biele – min. 8 LED,

- hmotnosť: max. 150 g (bez stojana),

- rozmery: max. 35 mm × 120 mm,

- so zabudovaným polarizátorom,

- so spínačom na zosnímanie obrázku.

Príslušenstvo:

- kompatibilný softvér pre OS W7, W8, W10 (64 bit) s funkciami na zaznamenanie fotografií, nahrávanie videa, komentovanie obrázkov a podobne,

- flexibilný stojan na USB mikroskop s držiakom a so stabilnou kruhovou základňou, s flexibilným ramenom s dĺžkou min. 30 cm, s aditívnym mechanizmom na reguláciu výšky (min. 10 mm) umožňujúcim pohodlné doostrenie obrazu.

Ďalšie požiadavky:

Predávajúci zabezpečí školenie v trvaní min. 8 hodín pre 7 zamestnancov na mieste plnenia.

Predávajúci je počas 2 ročnej záručnej doby povinný poskytovať servisné služby predmetu zmluvy, a to technické prehliadky, údržbu a opravy a zabezpečí profilaktickú prehliadku 2x počas záručnej doby .

Náklady, ako dopravu a prípadné preclenie predmetu zmluvy a jeho doručenie Kupujúcemu, inštaláciu a inštruktáž obsluhy zabezpečí Predávajúci na vlastné náklady. Predávajúci si všetky náklady započítava do ceny.

Miesto dodania: Kriminalistický a expertízny ústav Policajného Zboru, Sklabinská 1, 812 72 Bratislava.

Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky.

Časť 2 - Prenosné zariadenie