NADLIMITNÁ ZÁKAZKA

Verejná súťaž

postupom podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

SÚŤAŽNÉ	PODKLADY

na predmet zákazky

Prístrojové vybavenie pre výskumné účely projektu: Analýza kardiovaskulárnej a imunologickej odpovede pacientov po prekonaní COVID-19

(TOVARY)

Príloha č. 1

Časť 1: Prístrojové vybavenie na štúdium

proteínových interakcií I a II

- STRUČNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

  - Predmetom zákazky je dodanie prístrojového vybavenia, laboratórnych prístrojov a zariadení pre výskumné účely projektu: Analýza kardiovaskulárnej a imunologickej odpovede pacientov po prekonaní COVID-19 so zameraním na výskum nových diagnostických markerov a terapeutických prostriedkov (AKARDIO) definovaného v projekte Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Predpokladaná hodnota zákazky - časť 1: Prístrojové vybavenie na štúdium proteínových interakcií I a II je 2 804 842,00 eur bez DPH.

  - Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedať všetkým platným právnym predpisom Slovenskej republiky.

  - Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, vyloženie v mieste dodania, vybalenie, uloženie do priestorov verejného obstarávateľa, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa o správnom užívaní predmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu, ako aj poskytovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby.

  - Uchádzač sa zaväzuje dodať predmet zákazky s minimálnymi technickými parametrami požadovanými verejným obstarávateľom.

  - Uchádzač v rámci ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť požiadavku technickej špecifikácie zadefinovanej v rámci jednotlivých ucelených častí a musí predložiť ponuku na všetky požadované položky. V prípade, že ponuka v rámci jednotlivých ucelených častí nesplní požiadavku technickej špecifikácie, alebo nebude predložená ponuka na všetky požadované položky, uchádzač bude v tejto časti z verejného obstarávania vylúčený.

  - V prípade, kde sú uvedené špecifikácie navrhovaných výrobkov, materiálov alebo tovarov pomocou odkazu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby platí, že môže byť ponúknutý a bude akceptovaný aj iný – ekvivalentný výrobok, ak má porovnateľné kvalitatívne alebo výkonnostné charakteristiky ako tie, ktoré uviedol verejný obstarávateľ, a zároveň ak spĺňa požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je výrobok určený. Pri navrhovaní ekvivalentných výrobkov musí uchádzač postupovať s odbornou starostlivosťou, pri ktorej musí zohľadniť pôvodný verejným obstarávateľom požadovaný účel a plnú funkčnosť. Predložený ekvivalent nesmie vyžadovať iné vedľajšie náklady, ktoré by musel zabezpečiť verejný obstarávateľ v rámci súčinnosti viažucej sa k plneniu predmetu zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania a prijatím predloženého ekvivalentu nesmie dôjsť k zvýšeným priamym alebo nepriamym nákladom vyplývajúcim z užívania dodaného predmetu zmluvy.

- Hodnotenie splnenia technických požiadaviek

  - Príslušnými dokladmi, dokumentmi podľa bodov 18.2.8 a 18.2.10 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov musí uchádzač preukázať, že ponúkaný predmet zákazky v rámci príslušnej časti predmetu zákazky spĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky.

  - Členovia komisie budú posudzovať splnenie požiadaviek vylučovacím spôsobom, a to SPLNIL (S) / NESPLNIL (N).

  - Tí uchádzači, ktorí boli pri posudzovaní splnenia požiadaviek hodnotení aspoň raz vyjadrením NESPLNIL (N), nesplnili požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

  - Ponuka, ktorej predmet nebude spĺňať čo i len jednu tu uvedenú požiadavku, bude z verejnej súťaže pre príslušnú časť predmetu zákazky vylúčená a nebude sa vyhodnocovať.

  - Minimálne požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky:

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky pre jednotlivé časti, vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 týchto súťažných podkladov.

- Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Časť 1: Prístrojové vybavenie na štúdium proteínových interakcií I a II |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Názov položky | Technická špecifikácia položky | Merná jednotka (MJ) | Množstvo MJ |
| 1 | Prístrojové vybavenie na štúdium proteínových interakcií pri nanoprietokoch | Minimálne požadované technické parametre: Požadovaný je hybridný systém využívajúci minimálne 3 rozdielne MS separačné princípy pre separáciu iónov s rozlíšením prístroja aspoň 1 000 000 (metódou FWHM) s presnosťou určenia hmoty pod 1ppm pri internej kalibrácii a menej ako 3ppm pri externej kalibrácii. Možnosť voľby typu fragmentácie prekurzoru pomocou kolízne indukovanej disociácie (CID) ako aj disociácie prenosom alebo záchytom elektrónu (ETD vrátane EthcD a ETciD, ECD) na princípe Townsedovej teórie, s možnosťou MSn v ktoromkoľvek stupni, podľa voľby operátora. Hmotnostný rozsah prístroja minimálne 100 – 8000 m/z s izoláciou prekurzoru pomocou quadrupólu minimálne v rozsahu minimálne 100 až 2000m/z s izolačnou šírkou v rozsahu min. 0,5-1000 m/z. Citlivosť prístroja pri elektrosprejovej ionizácii minimálne 1pg rezerpínu/ubiquitínu pri zachovaní S/N >100:1. Súčasťou vybavenia musia byť aj iónové zdroje: elektrosprej pre HPLC v rozsahu prietokov od 1µl/min do minimálne 1ml/min ako aj zdroj elektrosprejovej ionizácie pre nanoHPLC v rozsahu nanoprietokov od 50nl/min do minimálne 1µl/min. Dynamický koncentračný rozsah minimálne 104. Ortogonálne usporiadanie iónovej optiky v hmotnostnom spektrometri kvôli zvýšeniu efektivity eliminácie nenabitých častíc a zníženiu šumu. Zvýšenie priepustnosti iónov a efektivity fokusácie nabitých častíc pomocou technológie iónového lievika. Možnosť akumulácie iónov a ich riadeného vypúšťania za účelom dosiahnutia zvýšenej citlivosti prístroja. Súčasťou musí byť aj generátor dusíka schopný vyrobiť aspoň 30l/min pri tlaku nad 6 barov o čistote 99,5%. Vákuový systém pre dosiahnutie vákua min. 10-10 Torr Prístroj nesmie na svoju prevádzku vyžadovať skvapalnené plyny. Záložný zdroj ktorý umožní prácu so strojom a počítačom po dobu aspoň 30min pre kontrolované vypnutie prístroja v prípade výpadku elektrického prúdu alebo ekvivalent. | ks | 1 |
| 2 | Nano kvapalinový chromatograf (LC) | Minimálne požadované technické parametre: Binárna nanopumpa pracujúca bez delenia/splitu mobilnej fázy s pracovným tlakom minimálne do 800barov. Plynulá kontrola nanoprietoku v rozsahu minimálne 50nl – 1,5µl/min. Mŕtvy objem menší ako 25 nl Odchýlka pri vytváraní gradientu (meraná na základe retenčných časov) menej ako 0,7% RSD. Kolónový termostat s reguláciou teploty minimálne v rozsahu +10°C voči okoliu až do minimálne 70°C. Stabilita teploty lepšia ako ±0,1 °C Požadované senzory pre kontrolu min. tlaku, netesnosti Autosampler na minimálne 100 vialiek o objeme 1.8ml. Možnosť nástreku vzorky v rozsahu minimálne 1 - 20µL Teplotne kontrolovaný autosampler min. v rozsahu teplôt 4-45°C. Presnosť dávkovania lepšia ako 0,5% RSD pre 1µl dávkovaciu slučku Krížová kontaminácia menšia ko 0,02% (definované na kofeín) Nano kvapalinový chromatograf musí byť plne kompatibilný s prístrojovým vybavením na štúdium proteínových interakcií (ovládateľný spoločným softvérom) a musí obsahovať všetky potrebné prepojovacie kapiláry, inejktážne ihly a prepínacie ventily vrátane prepojenia na prístroj pre štúdium proteínových interakcií pri nanoprietokoch alebo ekvivalent. | ks | 1 |
| 3 | Softvér a IKT pre obstarané prístrojové vybavenie na štúdium proteínových interakcií pri nanoprietokkoch a nanoLC | Minimálne požadované technické parametre: Softvér pre identifikáciu a kvantifikáciu proteínov s podporou vyhľadávania v datábazach napr. SEQUEST, Mascot, podpora PTM vyhľadávania, label free a label based kvanitifikácia (iTRAQ, TMT, SILAC) DDA a DIA spracovanie dát, vrátane servera potrebného na vyhľadávanie v proteomických databázach s minimálnymi parametrami: procesor Intel Core i7/i9/Xeon, 16 a viac vlákien, RAM minimálne 32GB alebo ekvivalent Softvér vhodný pre ovládanie separačnej a identifikačnej časti prístroja (jednotný softvér ovládajúci zostavu LCMS) ako aj spracovanie MS a MS/MS nameraných dát, vrátane ovládacieho počítača s úložiskom aspoň 4TB a dvoch monitorov Softvér pre identifikáciu, analýzu a celkovú správu komplexných spektrometrických dát malých molekúl, metabolitov ako aj proteínov vrátane servera potrebného na vyhľadávanie v proteomických databázach s minimálnymi parametrami: procesor Intel Core i7/i9/Xeon, 16 a viac vlákien, RAM minimálne 32GB alebo ekvivalent Obstarané softvéry musia byť plne kompatibilné s dátami produkovanými vyššie uvedeným prístrojom pre štúdium proteínových interakcií pri nanoprietokoch alebo ekvivalent. | ks | 1 |
| 4 | Prístroj na kvalitatívne a kvantitatívne proteomické profilovanie | Minimálne požadované technické parametre: Akvizičná rýchlosť prístroja minimálne 40Hz z dôvodu čo najväčšieho pokrytia proteomického profilu. Zvýšenie efektívnosti merania proteomických profilov a citlivosti prístroja pomocou iónovej mobility. Možnosť izolácie prekurzoru pomocou hyperbolického quadrupólu minimálne v rozsahu 100 až 2000m/z Hmotnostný rozsah prístroja minimálne 500 - 8000 m/z s maximálnym rozlíšením aspoň 400 000 (metódou FWHM)a presnosťou určenia hmoty pod 1ppm pri internej kalibrácii a menej ako 3ppm pri externej kalibrácii. Možnosť fragmentácie prekurzoru pomocou kolízne indukovanej disociácie (CID). Súčasťou prístroja musí byť aj online rozhranie schopné ionizácie vzorky v rozsahu od 50nl/min do minimálne 1µl/min ako aj prietokov od 1µl/min do minimálne 1ml/min. Citlivosť prístroja pri elektrosprejovej ionizácii minimálne 1pg rezerpínu/ubiquitínu pri zachovaní S/N >100:1. Dynamický koncentračný rozsah v jednom spektre minimálne 4 rády. Ortogonálne usporiadanie vedenia iónov v prístroji kvôli zvýšeniu efektivity eliminácie nenabitých častíc a zníženiu šumu vrátane použitia minimálne dvoch rozdielnych MS separačných princípov iónov. Možnosť akumulácie iónov a ich riadeného sekvenčného vypúšťania s následnou detekciou za účelom dosiahnutia zvýšenej citlivosti prístroja. Zvýšenie priepustnosti iónov a efektivity fokusácie nabitých častíc pomocou technológie iónového lievika. Prístroj nesmie na svoju prevádzku vyžadovať skvapalnené plyny. Záložný zdroj ktorý umožní prácu so strojom a počítačom po dobu aspoň 30min pre kontrolované vypnutie prístroja v prípade výpadku elektrického prúdu alebo ekvivalent. | ks | 1 |
| 5 | softvér a IKT pre obstaraný prístroj na kvalitatívne a kvantitatívne proteomické profilovanie | Minimálne požadované technické parametre: Jednotný softvér ovládajúci celú zostavu vrátane ovládacieho počítača s úložiskom aspoň 4TB a dvoch monitorov. Softvér pre identifikáciu, analýzu a celkovú správu komplexných spektrometrických dát proteínov vrátane servera potrebného na vyhľadávanie v proteomických databázach s minimálnymi parametrami: výkon počítača - min. 20000 bodov podľa cpubenchmark.net , RAM minimálne 32GB Softvér pre identifikáciu a kvantifikáciu proteínov s podporou vyhľadávania v databázach napr. SEQUEST, Mascot, podpora PTM vyhľadávania, label free a label based kvanitifikácia (iTRAQ, TMT, SILAC) DDA a DIA spracovanie dát, vrátane servera potrebného na vyhľadávanie v proteomických databázach s minimálnymi parametrami: výkon počítača - min. 20000 bodov podľa cpubenchmark.net, RAM minimálne 32GB alebo ekvivalent. | ks | 1 |

.