Opis predmetu zákazky:

Kalibrácia a technická údržba (servis) strategických prístrojov používaných na oddelení biológie a genetickej analýzy.

- Zdôvodnenie potreby obstarávania zákazky:

Jedná sa o pravidelnú ročnú kalibráciu a servis strategických prístrojov používaných pri analýze DNA na Kriminalistickom a expertíznom ústave Policajného zboru (ďalej len „KEÚ PZ“) v Bratislave, Slovenskej Ľupči a v Košiciach, ktorá je podľa ISO 17025 v tomto časovom intervale povinná. Uvedená  technika je v každodennom používaní. Nakoľko dochádza k častým a opakovaným poruchám uvedených zariadení je potrebné zabezpečiť zrýchlenú servisnú odozvu (do 48 pri genetických analyzátoroch a 72 hodín pri ostatných zariadeniach) a technickú údržbu. A to najmä z dôvodu, že pri poruche genetických analyzátorov je pozastavená analýza DNA na KEÚ PZ.

- Špecifikácia požiadavky:

Predmetom služby je vykonávanie pravidelnej kalibrácie a technickej údržby/servisu genetických  analyzátorov ABI 3500, RT PCR ABI 7500, izolačných automatov Automate Express a termocyklérov ProFlex, zariadení používaných na izoláciu, kvantifikáciu a analýzu DNA. Jedná sa o prístrojové vybavenie na výkon expertíznej činnosti, ktorá sa vykonáva podľa ISO 17025 pri znaleckom dokazovaní páchateľov trestných činov a je používané na pracoviskách KEÚ PZ v Bratislave, Slovenskej Ľupči a v Košiciach.

- Stručný opis predmetu zákazky:

| Poradové číslo zariadenie | Skúšobné zariadenia | Výrobca | Výrobné číslo | Pracovisko | Servisný plán 2021 - 2024 (obdobie 4 roky) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Analyzátory |  |  |  |  |
| 1. | ABI 3500 | Applied Biosystems | 24168-081 | Slovenská Ľupča | Overenie, servisná podpora, 48 h odozva, servisný plán Basic Limited |
| 2. | ABI 3500 | Applied Biosystems | 24168-101 | Košice | Overenie, servisná podpora, 48 h odozva, servisný plán Basic Limited |
| 3. | ABI 3500 | Applied Biosystems | 25188-090 | Bratislava | Overenie, servisná podpora, 48 h odozva, servisný plán Basic Limited |
|  | RT PCR |  |  |  |  |
| 4. | ABI 7500 | Applied Biosystems | 2750010779 | Slovenská Ľupča | Overenie, servisná podpora, 72 h odozva, servisný plán Basic Limited |
| 5. | ABI 7500 | Applied Biosystems | 2750010331 | Košice | Overenie, servisná podpora, 72 h odozva, servisný plán Basic Limited |
| 6. | ABI 7500 | Applied Biosystems | 275008817 | Bratislava | Overenie, servisná podpora, 48 h odozva, servisný plán Basic Limited |
|  | Automaty |  |  |  |  |
| 7. | Automate Express | Applied Biosystems | 1209A0490 | Bratislava | Servisný plán Basic Limited , overenie 1x 24 mesiacov |
| 8. | Automate Express | Applied Biosystems | 1209A0621 | Slovenská Ľupča | Servisný plán Basic Limited, overenie 1x 24 mesiacov |
|  | Termocykléry |  |  |  |  |
| 9. | ProFlex Base | Applied Biosystems | 297802592 | Slovenská Ľupča | Verifikačný servis |
| 10. | ProFlex Base | Applied Biosystems | 297802593 | Košice | Verifikačný servis |
| 11. | ProFlex Sample Block | Applied Biosystems | 297810484 | Slovenská Ľupča | Verifikačný servis |
| 12. | ProFlex Sample Block | Applied Biosystems | 297810558 | Košice | Verifikačný servis |
| 13. | ProFlex Base | Applied Biosystems | 297807845 | Bratislava | Verifikačný servis, servisný plán Basic Limited |
| 14 | ProFlex Sample Block | Applied Biosystems | 297830777 | Bratislava | Verifikačný servis, servisný plán Basic Limited |
|  | Nové prístroje – nákup 2021 |  |  |  | Servisný plán (obdobie rokov 2023, 2024) |
| 15. | ABI 3500 | Applied Biosystems |  | Slovenská Ľupča | Overenie, servisný plán Maintenance |
| 16. | ABI 3500 | Applied Biosystems |  | Košice | Overenie, servisný plán Maintenance |
| 17. | ABI 3500 | Applied Biosystems |  | Bratislava | Overenie, servisný plán Maintenance |

Jednotlivé servisné plány zahŕňajú:

- Basic limited - Opravy

  - Zhotoviteľ bude pre objednávateľa vykonávať opravy zariadení tak, aby bola zachovaná plná funkčnosť zariadení pri ich použití objednávateľom v rámci jeho činnosti.

  - Pri zariadeniach č. 1, 2 a 3 je počet servisných zákrokov zhotoviteľa za účelom opráv zariadenia u objednávateľa limitovaný na dve opravy ročne.

  - Pri zariadeniach č. 4, 5, 6, 13 a 14 je počet servisných zákrokov zhotoviteľa za účelom opráv zariadenia u objednávateľa limitovaný na jednu opravu ročne.

  - Pri zariadeniach č. 7 a 8 je počet servisných zákrokov zhotoviteľa za účelom opráv zariadenia u objednávateľa limitovaný na dve opravy počas trvania platnosti zmluvného obdobia.

  - Nevyčerpané servisné zásahy v rámci zariadení a zmluvného obdobia je možné ľubovoľne presúvať.

  - Zhotoviteľ hradí všetky náhradné diely certifikované výrobcom, ktoré je nevyhnutné použiť pri opravách, prácu servisného technika a náklady spojené s dopravou technika na miesto opravy. O vykonaní opravy vydá zhotoviteľ objednávateľovi servisný protokol.

  - Zhotoviteľ nehradí náhradné diely a prácu spojenú s opravou poškodenia, ktoré vznikne nedbalosťou obsluhy prístroja zo strany objednávateľa.

  - Zhotoviteľ nehradí bežný spotrebný materiál potrebný k prevádzke prístroja, ako sú napr. kapiláry, skúmavky, striekačky a reagencie.

  - Zhotoviteľ nehradí opravy porúch riadiacich počítačov alebo programového vybavenia, ktoré vzniknú zásahom do operačného systému počítača, inštaláciou neodporúčaného softwaru, pripojením periférnych zariadení alebo pripojením počítačovej siete, ktoré nebudú vopred konzultované a schválené servisným technikom zhotoviteľa.

  - Zhotoviteľ nehradí opravy porúch prístrojov, ktoré vzniknú použitím spotrebného materiálu potrebného k prevádzke prístroja, ako sú napr. kapiláry, injekčné striekačky, polyméry a ďalšie reagencie, ktoré neboli dodané alebo odporúčané výrobcom zariadenia.

  - Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do svojich prevádzkových priestorov za účelom vykonania opravy prístroja a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť tak, ako vyplynie z požiadaviek pre riadne vykonanie prehliadky.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje na zariadeniach č. 1, 2, 3, a 6 do dvoch pracovných dní a na zariadeniach č. 4 a 5 do troch pracovných dní   od písomného nahlásenia (faxom, e-mailom) poruchy zariadenia vykonať analýzu príčin poruchy a bezodkladne začať opravu zariadenia a túto opravu dokončiť v najkratšom možnom termíne.

  - Na všetkých ostatných zariadeniach sa zhotoviteľ zaväzuje do štrnástich pracovných dní od písomného nahlásenia (faxom, e-mailom) poruchy zariadenia vykonať analýzu príčin poruchy a bezodkladne začať opravu zariadenia a túto opravu dokončiť v najkratšom možnom termíne.

- Basic Limited - Preventívne prehliadky

  - V období platnosti zmluvy bude zhotoviteľ pre objednávateľa vykonávať pravidelnú preventívnu prehliadku zariadenia, spojenú s overením jeho správnej funkčnosti. V priebehu preventívnej prehliadky budú zdarma vymenené náhradné diely, ktoré sú špecifikované v servisnej dokumentácii.

  - O výsledku prehliadky vydá zhotoviteľ objednávateľovi protokol.

  - Zhotoviteľ vykoná v príslušnom kalendárnom roku na zariadení č. 1 až 6  jednu preventívnu prehliadku.

  - Na zariadení č. 7 a 8 zhotoviteľ vykoná jednu preventívnu prehliadku raz za 24 mesiacov, čo znamená dve preventívne prehliadky počas trvania zmluvného obdobia (48 mesiacov).

  - Termín preventívnej prehliadky bude stanovený na základe vzájomnej dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje k vykonaniu preventívnej prehliadky na zariadení v termíne dohodnutom medzi objednávateľom a zhotoviteľom, najneskôr však do 14 dní od dohodnutého termínu.

  - Zhotoviteľ nehradí bežný spotrebný materiál potrebný k prevádzke zariadenia, ako sú napr. kapiláry, skúmavky, matričné štandardy a ďalšie reagencie, použité pri vykonaní preventívnej prehliadky.

  - Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do svojich prevádzkových priestorov za účelom vykonania preventívnej prehliadky zariadenia a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť tak, ako vyplynie z požiadaviek pre riadne vykonanie prehliadky.

- Maintenance -  Preventívne prehliadky

  - V období platnosti zmluvy bude zhotoviteľ pre objednávateľa vykonávať pravidelnú preventívnu prehliadku zariadenia, spojenú s overením jeho správnej funkčnosti. V priebehu preventívnej prehliadky budú zdarma vymenené náhradné diely, ktoré sú špecifikované v servisnej dokumentácii.

  - O výsledku prehliadky vydá zhotoviteľ objednávateľovi protokol.

  - Zhotoviteľ na zariadení vykoná jednu preventívnu prehliadku za obdobie 12 mesiacov pri zariadeniach č. 15, 16 a 17 počas rokov 2023 a 2024.

  - Termín preventívnej prehliadky bude stanovený na základe vzájomnej dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje k vykonaniu preventívnej prehliadky na zariadeniach v termíne dohodnutom medzi objednávateľom a zhotoviteľom, najneskôr však do 14 dní od dohodnutého termínu.

  - Zhotoviteľ nehradí bežný spotrebný materiál potrebný k prevádzke zariadenia, ako sú napr. kapiláry, skúmavky, matričné štandardy a ďalšie reagencie, použité pri vykonaní preventívnej prehliadky.

  - Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do svojich prevádzkových priestorov za účelom vykonania preventívnej prehliadky zariadenia a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť tak, ako vyplynie z požiadaviek pre riadne vykonanie prehliadky.

- Verifikačný servis - Teplotné verifikácie

  - V období platnosti tejto zmluvy bude zhotoviteľ pre objednávateľa vykonávať pravidelnú teplotnú verifikáciu zariadenia č. 9 až 14.

  - O výsledku teplotnej verifikácie vydá zhotoviteľ objednávateľovi servisný protokol.

  - Zhotoviteľ vykoná v príslušnom kalendárnom roku na zariadení  jednu teplotnú verifikáciu.

  - Termín teplotnej verifikácie bude stanovený na základe vzájomnej dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje k vykonaniu teplotnej verifikácie na zariadení v termíne dohodnutom medzi objednávateľom a zhotoviteľom, najneskôr však do 14 dní od dohodnutého termínu.

Doplňujúce požiadavky:

- Do ceny servisných plánov musia byť zahrnuté aj náklady na dopravu a prácu servisného technika.

- Práce budú vykonávané na pracoviskách KEÚ PZ v Bratislave, Slovenskej Ľupči a Košiciach (podľa tabuľky vyššie).

- Objednávateľ bude požadovať oprávnenie servisného technika na opravu prístrojov, ktoré musí byť podložené predložením dokladu „Certifikát oprávňujúci na prácu na prístroji“ alebo jeho ekvivalentom. Jedná sa o oprávnenie servisu na strategické prístroje používané na našich pracoviskách - Genetický analyzátor ABI 3500, Real Time ABI 7500 a termocyklér ProFlex.