## Hárok1
Obchodné označenie/typové označenie/model:
Položka | počet/tech. parameter | áno/nie
2. časť: Sonograf pre oddelenie OAIM | 1ks
Zobrazovací monitor minimálne | 21“
Dynamický rozsah minimálne | 230 dB
Snímková frekvencia na 2D minimálne | 950 Hz
Frekvenčný rozsah v minimálnom rozsahu | 1 MHz – 15 MHz
Maximálne zobrazovanie do hĺbky minimálne | 300 mm
Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku v minimálnom rozsahu | 2 – 15 mm
Výškovo nastaviteľný obslužný pult
Interný HDD s kapacitou minimálne | 200 GB
Ovládanie minimálne pomocou trackballu
USB porty v počte minimálne | 2
Ethernetový konektor
HDMI alebo VGA alebo DVI výstup
Počet portov pre zapojenie sond minimálne | 3
Čiernobiela termotlačiareň
Hmotnosť maximálne bez príslušenstva | 85kg
Výška maximálne | 1800mm
Šírka maximálne | 595mm
Dĺžka maximálne | 985mm
Pracovné režimy :
Technológia na potlačenie šumu v obraze
B – mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu
M – mód
Anatomický M – mód
Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou minimálne v rozsahu | 0,7 kHz – 19,0 kHz
Energetický doppler s rozlíšením smeru toku
Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky
Kontinuálny CW doppler
Pulzný tkanivový doppler (TDI)
Harmonické zobrazenie
Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom
Dual Live zobrazovací mód
Simultánne módy zobrazenia
Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC)
Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách
Softvérové vybavenie:
Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí, Simpson, PISA
Softvér pre dvojrozmerný tkanivový doppler 2D strain
Stress echo
Softvér na automatický výpočet ejekčnej frakcie založený na 2D
Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát
Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zosilnenia, zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania
Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg alebo *.jpeg alebo *.bmp a *.avi
Programovateľné kalkulácie
Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety)
Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0
Rozšírenie o kadio strain – založené na speckle trackingu
Technológia umožňujúca 2D TEE kardio vyšetrenie
Technológia umožňujúca dosahovať rovnomerne fokusovaný obraz bez potreby meniť ostriaci bod alebo pridanie do obrazu 1-4 fokusačné body
Softvér pre automatické meranie karotickej intimy a médie (IMT)
EKG modul
Prístroj musí podporovať elastografiu na lineárnych, vaginálnych a rektálnych sondách
Panoramatické zobrazenie
Softvér na zvýraznenie ihly
Zabudovaný ohrievač na gél alebo súčasť dodávky ako príslušenstvo
Sondy:
Resterilizovateľné/dezinfikovateľné (napr. ponorom – vodotesné, atď... )
Lineárna sonda | 1ks
Frekvenčný rozsah minimálne | 4-12 MHz
Konvexná sonda | 1ks
Frekvenčný rozsah minimálne | 2,2-6 MHz
Pediatrická a novorodenecká sonda | 1ks
Frekvenčný rozsah minimálne | 4-8 MHz
Kardio sonda | 1ks
Frekvenčný rozsah minimálne | 2-4 MHz
ŠUKL kód
Označenie CE
Slovenský návod na obsluhu
Vrátane dopravy, zaškolenia a inštalácie vo FNsP Žilina
Záruka minimálne 24 mesiacov
Nové nepoužívané a nerepasované zariadenie
Možnosť objednania a dodávky príslušenstva a náhradných dielov
Note on A3: Riaditel: