Opis predmetu zákazky

Nákup prístrojového vybavenia pre analýzu drog - časť 3

| Predmet zákazky č. | Názov zostavy/zariadenia | Predpokladaný počet/ rozsah | Požadovaný technický parameter | Ponúkaný typ/značka/ výrobca | Presný technický parameter ponúkaného zariadenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dovybavenie a vylepšenie komparačného mikroskopu Leica FS CB zloženého z dvoch mikroskopov Leica FS 4000B spojených do jednej zostavy | 1 |  |  |  |
|  | delič svetla | 2 | delič dopadajúceho svetla pre dva rôzne svetelné zdroje (Mirror housing), umožňujúci využitie flourescenčného zdroja a zároveň zdroja bieleho svetla |  |  |
|  | halogénový zdroj | 2 | halogénový zdroj dopadajúceho svetla s výkonom 100 W (Reflected light source 100 W), s nastaviteľným kolektorom a ochranným tepelným filtrom |  |  |
|  | objektívy | 2 | objektív neimerzný, semi apochromatický, s fluoritovou optikou, so zväčšením 10x, s numerickou apertúrou 0.30 - plne kompatibilný s existujúcim komparačným mikroskopom Leica FS CB zloženým z dvoch mikroskopov Leica FS 4000B v jednej spojenej zostave |  |  |
|  |  | 2 | objektív neimerzný, semi apochromatický, s fluoritovou optikou, so zväčšením 20x, s numerickou apertúrou 0.55 - plne kompatibilný s existujúcim komparačným mikroskopom Leica FS CB zloženým z dvoch mikroskopov Leica FS 4000B v jednej spojenej zostave |  |  |
|  |  | 2 | objektív neimerzný, semi apochromatický, pre prácu bez podložného alebo krycieho sklíčka, so zväčšením 100x, s numerickou apertúrou 0.9 - plne kompatibilný s existujúcim komparačným mikroskopom Leica FS CB zloženým z dvoch mikroskopov Leica FS 4000B v jednej spojenej zostave |  |  |
|  | UV fluorescenčná kocka | 1 | filter system A S - UV fluorescenčná kocka s excitačným filtrom (band pass) 340 - 480 nm, s dichromatickým zrkadlom 400 nm a s filtrom (Low Pass) 425 nm |  |  |
|  | žiarovka | 2 | halogénová žiarovka do svetelného zdroja s predĺženou životnosťou (Hg gas discharge lamp 103 W) |  |  |
|  | Ďalšie požiadavky |  | minimálne 24 mesiacov záruka na všetky dodané komponenty, ktoré sú plne kompatibilné s existujúcim komparačným mikroskopom Leica FS CB zloženým z dvoch mikroskopov Leica FS 4000B v jednej spojenej zostave – zahrnutá v cene |  |  |
|  |  |  | doprava, inštalácia a kalibrácia celého systému vykonaná autorizovaným servisným technikom s platným certifikátom, vrátane vystavenia certifikátu/protokolu po inštalácii - zahrnutá v cene |  |  |

V prípade, ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technické normy, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve vyššími technickými parametrami.