Príloha E k súťažným podkladom

Tabuľka návrhov na plnenie kritérií

- Uchádzač je povinný uviesť číselné hodnoty svojho návrhu do nižšie uvedenej tabuľky a zároveň predložiť aj vlastný  Podrobný aktualizovaný rozpočet predmetu zákazky , ktorý  uchádzač vyhotoví  na celý predmet zákazky.

- Uchádzač uvedie číselné hodnoty svojho návrhu do nižšie uvedenej tabuľky:

| Názov/výrobca/model | Množstvo | Cena bez DPH za jednotku | Cena bez DPH spolu |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za predmet zákazky bez DPH / s DPH |  |  |  |

Obchodné meno a sídlo uchádzača: ......................................................................................

Postup verejného obstarávania: Verejné obstarávanie s finančným limitom nadlimitnej zákazky – verejná súťaž

Predmet zákazky:  „Oftalmologický operačný mikroskop“

Verejný obstarávateľ: 	Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Obchodné meno uchádzača:        	               (vyplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania:	                            (vyplní uchádzač)

IČO uchádzača:                          		              (vyplní uchádzač)

Kontaktná osoba uchádzača:                               (vyplní uchádzač)

Cena za predmet zmluvy pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne poskytovanie služieb po celú dobu trvania zmluvy.

Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na tri desatinné miesta.

| Operačný oftalmologický mikroskop na pojazdnom podlahovom statíve | Ano/nie |
| --- | --- |
| • Stabilný a mobilný podlahový stavív mikroskopu (4 kolieska s brzdami), brzditeľné |  |
| každé koliesko |  |
| • Elektromagnetické brzdy ramien mikroskopu |  |
| • Možnosť zaťažiť rameno minimálne 9 kg príslušenstvom. |  |
| • Motorizovaný ZOOM v rozsahu minimálne 1:6 s možnosťou nastavenia rýchlosti |  |
| • Zaostrovanie: elektrické / motorizované, rozsah zaostrenia minimálne 70 mm |  |
| • Apochromatická optika, objektív f=200mm |  |
| • Širokouhlý okulár so zväčšením 10 x |  |
| • Naklápací 180° binokulárny tubus pre operatéra a asistenta s obracačom obrazu (pre operácie zadného segmentu oka) |  |
| • Integrovaný stereoasistentský mikroskop s nezávislým zväčšením a zaostrením |  |
| • Stereokoaxiálne osvetlenie 0° - pravé aj ľavé oko má svoj svetelný lúč vo svojej optickej ceste a v nulovej ose |  |
| • Zdroje svetla, minimálne: xenónové 2 x 180W– hlavný a záložný, umiestnené mimo hlavy mikroskopu, privedené optickým káblom |  |
| • 2. zdroj svetla: LED |  |
| • Automatické vypnutie svetla po zdvihu hlavy mikroskopu do „parkovacej pozície“ |  |
| • Automatické prepnutie z hlavného na záložný zdroj svetla |  |
| • XY posuv minimálne v rozsahu 61 mm x 61 mm, automatické centrovanie pomocou funkcie – RESET tlačítka |  |
| • Automatické nastavenie východzích hodnôt zväčšenia a fokusu po stlačení RESET tlačítka |  |
| • Dynamická kontrola rýchlosti fokusu a posunu X-Y v závislosti od zväčšenia |  |
| • Integrovaný optický delič |  |
| • Integrované zobrazenie navigačného systému a informácii z OCT do hlavy mikroskopu so zobrazením v okulári mikroskopu |  |
| • Integrovaná clona pre zlepšenie hĺbky ostrosti |  |
| • Integrovaný UV filter |  |
| • Integrovaný filter modrého svetla |  |
| • Funkcia ochrany sietnice pacienta na fototoxicitu |  |
| • Minimálny rozmer ovládacieho LCD farebného monitora integrovaného na statíve mikroskopu 5,7“ |  |
| • Monitor za zobrazenie videa, OCT a informácii z mikroskopu |  |
| • Minimálna veľkosť monitora 22“ |  |
| • Monitor umiestnený na polohovacom ramene na statíve mikroskopu alebo na externom pojazdom statíve |  |
| • Integrovaná 3CCD (3- kanalová HD kamera) videokamera v hlave mikroskopu s prednastaveným nastavením pre prácu pri operáciách predného a zadného segmentu oka, |  |
| • Programovateľné rúčky, pravá a ľavá, každá minimálne po 3 funkciách |  |
| • Programovateľný nožný ovládač bezdrôtový (Bluetooth a pod.), minimálne 14 funkcií |  |
| • Nastavenie jasu svetla pomocou nožného ovládača |  |
| • Možnosť definovania nastavenia mikroskopu, OCT a postupov a ich uloženie pre min. 30 operatérov |  |
| • Diaľková technická podpora zariadenia |  |
| • Optický systém pre zobrazenie zadného segmentu oka, min. 3 resterilizovateľné sady |  |
| • Navigačný systém pre operácie katarakty |  |
| • Integrovaný OCT prístroj |  |
| • Certifikát CE |  |
| • ŠUKL |  |
| • Možnosť inštalácie a integrácie do PACS |  |
| • Záruka minimálne 24 mesiacov |  |
| • Servis do 48 hod od nahlásenia poruchy |  |
| Technické parametre zobrazovača zadného segmentu oka |  |
| • Hlavná optika pripojená na hlave mikroskopu, môže byť nesterilizovateľná |  |
| • Motorizované zaostrenie pomocou nožného ovládača |  |
| • Pripojené dve asférické šošovky – 60D a 128D, jednoduchá výmena počas operácie bez nutnosti jej prerušenia |  |
| • Sklápateľné rameno držiaka šošoviek pre bezpečnosť pacienta |  |
| • Uhol otočenia držiaka šošoviek: 0 ° -360 ° |  |
| Technické parametre navigačného systému |  |
| • Počítačový systém (ALL IN ONE) pripojený k operačnému mikroskopu slúžiaci ako asistenčný a pomocný systém pre operatéra pri operáciach katarakty |  |
| • Integrovaný rekordér videa z mikroskopu |  |
| • Databáza a identifikácia pacienta k dátam z biometra, videa a OCT skenov. |  |
| • Procesor minimálne parametrov Intel® Core i7 alebo ekvivalent |  |
| • HDD - zbernica SATA, minimálna kapacita 500 GB |  |
| • Asistenčné funkcie: zobrazenie osi tórickej VOŠ, zobrazenie kruhového tvaru kapsulorexie, zobrazenie umiestnenia a veľkosti LRI a hlavnej incízie |  |
| • Biometer so snímaním referenčného obrázka pre navigáciu |  |
| • Biometer so snímaním zadného zakrivenia rohovky |  |
| • Biometer s integrovaným kalkulátorom tórických VOŠ |  |
| Technické parametre OCT prístroja |  |
| • Integrovaný Spectral domain OCT prístroj na zobrazenie scanov sietnice priamo pri operácii, alebo možnosť rozšírenia zariadenia o OCT |  |
| • OCT súčasť dodávky |  |
| • Vlnová dĺžka skenovacieho lúča 840nm |  |
| • Minimálna rýchlosť skenovania A-scan 27 000 snímok za sekundu |  |
| • Minimálna hĺbka skenovania A- scan 2,0 mm v tkanive |  |
| • Minimálne axiálne rozlíšenie 5,5 μm v tkanive |  |
| • Dĺžka skenu nastaviteľná minimálne v rozsahu 3-16 mm |  |
| • Rotácia skenovania nastaviteľná 0°až 360 ° |  |
| • Scan live: 1 riadkový, 5 riadkov, krížové snímanie |  |
| • Scan statický: 1 riadkový, 5 riadkov, plocha |  |
| Iné podmienky dodávky: |  |
| · zaškolenia personálu (aj opakovane) počas prvých dvoch mesiacov po inštalácii prístroj |  |
| · technická dokumentácia - manuál pre obsluhu v slovenskom jazyku aj vo formáte pdf. |  |

V ..............................................	dňa .....................................

........................................................

(meno, priezvisko a funkcia 								                   oprávnenej osoby uchádzača )

Poznámka:

-podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

( v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)