Časť 2 - Prenosné zariadeniA

Položka č.1.: Prenosné forenzné laboratórne videospektrálne zariadenie na komplexnú analýzu a komparáciu dokumentov s príslušenstvom.

Zariadenie spolu s príslušenstvom predstavuje komplexný systém určený na dôkladné skúmanie dokumentov v laboratórnych podmienkach, ktoré je svojou konštrukciou spôsobilé aj na prípadný transport a použitie na inom mieste určenia.

Požadované technické vlastnosti:

- kompaktný dizajn s uzatvárateľným pracovným priestorom,

- s integrovaným bezpečnostným systémom,

- ovládateľné softvérovo a taktiež manuálne – pomocou dotykovej obrazovky a joysticku (prípadne inou formou ovládania, napr. kolieskom.),

- rozmery a hmotnosť: základný systém (bez príslušenstva) max. 410×480×390 mm a 
max. 27 kg,

- možnosť zaznamenávania obrazu na SD kartu ,

- výstup DVI,

- výstup USB 2.0.

Kamera/optika:

- integrovaná farebná digitálna kamera,

- citlivá na vlnové dĺžky svetelného spektra v rozsahu min. 350-1000 nm,

- s rozlíšením minimálne 1920×1080 pix,

- s integrovaným autochipom,

- optický zoom – minimálne 20×, motorizovaný, s možnosťou manuálneho aj automatického zaostrovania,  so zväčšením minimálne 70× (na 22" - 24" monitore),

- zorné pole minimálne 140×80 mm (16: 9),

- sekvenčný mód: min. 5 sekvencií, s automatickou voľbou svetelných zdrojov a expozičnej doby.

Vstavané zdroje svetla:

- zdroje bieleho svetla pre priame (rozptýlené) osvetlenie,

- zdroj koaxiálneho svetla (LED),

- zdroje šikmého svetla – ľavé aj pravé, samostatne ovládateľné,

- zdroje prechádzajúceho svetla – VIS (aj bodové), UV,

- zdroj na osvetlenie pozadia,

- zdroje ultrafialového svetla – pre UVA, UVB, UVC,

- zdroj IČ svetla,

- zdroj IČ luminiscencie s kondenzátorom,

- zdroj IČ žiarenia  pre detekciu ochranných prvkov na princípe Anti-Stokes,

- svetelný modul s LED pre overovanie opticky variabilných prvkov (hologramov a kinegramov).

Integrované vybavenie:

- modul s excitačnými filtrami – s minimálne 9 filtrami,

- modul s bariérovými filtrami  – s minimálne 15 filtrami, s rýchlym a jednoduchým ovládaním pomocou rotačného kolieska,

- modul určený na detekciu a overovanie ochranných prvkov využívajúcich ceninové farby s obsahom florescenčných pigmentov s trblietavým efektom, založený na použití lineárne polarizovaného UV svetla s vlnovou dĺžkou 365 nm s periodicky sa meniacim smerom polarizácie.

| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
| --- | --- |
| Prevedenie | Notebook |
| Procesor | S výkonom min. 13 000 bodov uvedených na www.cpubenchmark.net |
| Pamäť | Min. 16GB DDR4 a min. 2400 MHz |
| Displej | 15.6", min. rozlíšenie 1980x1080, IPS |
| Pevný disk | SSD min. 512GB |
| Grafická karta | S výkonom min. 12700 bodov uvedených na www.videocardbenchmark.net dedikovaná min. 6GB RAM, mini DisplayPort, HDMI |
| Základná doska | Min. 2ks portov USB 3.0, 1ks Thunderbolt 3 (USB C), mini DisplayPort, HDMI, 1ks RJ-45 (1GbE), 1ks zvukový vstup/ výstup, WLAN, BT, čítačka pamäťových kariet |
| Hmotnosť | max. 2,8 kg |
| Príslušenstvo | Taška, Myš - laserová, bezdrôtová bluetooth, USB-C, min. 4000 DPI, numerická klávesnica, |
| Záruka | Next Business Day |
| Operačný systém | Kompatibilný s Windows 10 Pro 64-bit SK, s možnosťou pripojenia do domény MV SR. Operačný systém musí byť kompatibilný s IS MV SR a existujúcimi zariadeniami. |
| Monitor | min. 22" min. (1920x1080 px), IPS, typ LCD, podsvietenie LED, min. jas 300 cd/m2, min. 1x HDMI, 1.4, min. 1x DisplayPort, min. 1x miniDisplayPort, nastavenie výšky a sklonu, možnosť kalibrácie RGB sondou, |

Forenzný softvér – kompatibilný softvér profesionálnej verzie

- s diaľkovým ovládaním,

- s funkciami detekcie ICAO a IPI prvkov,

- s funkciou na komparáciu obrazov,

- s meracími funkciami.

DC/AC invertor pre mobilné použitie

Príslušenstvo:

- originálne puzdro s kolieskami na prenášanie zariadenia

Ďalšie požiadavky:

Predávajúci zabezpečí školenie v trvaní min. 8 hodín pre 7 zamestnancov na mieste dodania.

Predávajúci je počas 2 ročnej záručnej doby povinný poskytovať servisné služby predmetu zmluvy, a to technické prehliadky, údržbu a opravy a zabezpečí profylaktickú prehliadku 2x počas záručnej doby.

Náklady, ako dopravu a prípadné preclenie predmetu zmluvy a jeho doručenie Kupujúcemu, inštaláciu a inštruktáž obsluhy zabezpečí Predávajúci na vlastné náklady.

Miesto dodania: Kriminalistický a expertízny ústav Policajného Zboru, Sklabinská 1, 812 72 Bratislava.

Položka č. 2.: Prenosný luminiscenčný systém s príslušenstvom.

Kompaktný systém na špeciálne forénzne skúmanie dokumentov z hľadiska optických vlastností materiálov, založený na multispektrálnej analýze, využívajúci princípy chromatickej lumiscencie, ako aj metamérie, umožňujúci modulovať reálne farby v reálnom čase.

Požadované technické vlastnosti:

- kompaktný dizajn s uzatvárateľným bezpečnostným pracovným priestorom,

- ovládateľný softvérovo a taktiež manuálne,

- rozmery a hmotnosť: základný systém (bez príslušenstva) max. 500×400×300 mm 
a max. 10 kg,

- výstup USB 3.0.

Kamera/optika:

- Full-HD kamera s farebným CMOS senzorom,

- citlivá na vlnové dĺžky v oblasti VIS, UV a IČ,

- optický zoom – minimálne 120×, motorizovaný, s autofokusom, zväčšenie minimálne až do 360× (vrátane digitálneho zoomu).

Vstavané zdroje svetla:

- zdroj studeného denného svetla (6000°K),

- zdroje bieleho svetla (kolmé, priame, šikmé, prechádzajúce),

- zdroj ultrafialového svetla (365 nm),

- zdroje IČ svetla (priame, prechádzajúce),

- zdroje svetla pre metamériu  založené na technológii Metameric Light (LED RGB)

Integrované vybavenie:

- modul s bariérovými filtrami  – pre UV a IČ,

- modul na skúmanie chromatickej luminiscencie s minimálne 100 filtrami na moduláciu svetla

| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
| --- | --- |
| Prevedenie | Veža – midi tower, Eu-plug |
| Procesor | S výkonom min. 19000 bodov uvedených na www.cpubenchmark.net |
| Pamäť | Min. 32GB DDR4-min. 2666MHz |
| Pevný disk 1 | SSD, kapacita min. 1TB |
| Grafická karta | S výkonom min. 13500 bodov uvedených na www.videocardbenchmark.net, min 6GB RAM, min. 2x Displayport a 1x HDMI |
| Optická mechanika | DVD+ RW, DVD- RW, DVD+ R SL / DVD- R SL |
| Základná doska | Min. 6ks portov USB 3.0, min. 1ks USB 3.1 Type C port, min. 1ks RJ-45 (1GbE), 1ks zvukový vstup/ výstup, WLAN, BT |
| Čítačka pamäťových kariet | Min. micro SD/SDHC, SD/SDHC/SDXC, MMC, M2, MS/MS Duo, CF |
| Príslušenstvo | Mechanická klávesnica, SK lokalizácia Myš - bezdrôtová bluetooth, USB-C, min. 4000 DPI |
| Operačný systém | Kompatibilný s Windows 10 Pro 64-bit SK, s možnosťou pripojenia do domény MVSR. Operačný systém musí byť kompatibilný s IS MVSR a existujúcimi zariadeniami. |
| Monitor | Min. 27" min. rozlíšením 2560x1440 px, IPS, typ LCD, podsvietenie LED, min. jas 300 cd/m2, 1x min HDMI 1.4, min. 1x DisplayPort, možnosť kalibrácie RGB sondou, VESA |
| Príslušenstvo | Stolný držiak polohovateľný, s nastaviteľnou výškou a sklonom, možnosť otáčania o 180° |

Forenzný softvér – kompatibilný softvér profesionálnej verzie:

- s funkciami na ovládanie systému,

- s funkciami na spracovanie obrazu,

- s funkciami na komparáciu obrazov,

- s meracími funkciami (automatické meranie uhlov a vzdialeností - rádovo v mikrometroch a iných parametrov).

DC/AC invertor pre mobilné použitie

Príslušenstvo:

- originálne puzdro určené na prenos zariadenia.

Ďalšie požiadavky:

Predávajúci zabezpečí školenie v trvaní min. 8 hodín pre 7 zamestnancov na mieste plnenia.

Predávajúci je počas 2 ročnej záručnej doby povinný poskytovať servisné služby predmetu zmluvy, a to technické prehliadky, údržbu a opravy a zabezpečí profylaktickú prehliadku 2x počas záručnej doby.

Náklady, ako dopravu a prípadné preclenie predmetu zmluvy a jeho doručenie Kupujúcemu, inštaláciu a inštruktáž obsluhy zabezpečí Predávajúci na vlastné náklady.

Miesto dodania: Kriminalistický a expertízny ústav Policajného Zboru, Sklabinská 1, 812 72 Bratislava.

Položka č. 3.: Prenosný digitálny USB mikroskop s príslušenstvom.

Požadované technické vlastnosti:

-         rozhranie: USB 2.0,

-         rozlíšenie: min. 5 MPx,

-         zväčšenie: min.  od 20× do 200×, regulovateľné,

-         senzor: farebný CMOS,

-         dátový tok: min. 30 obrázkov za sekundu,

-         osvetlenie: biele – min. 8 LED,

-         hmotnosť: max. 150 g (bez stojana),

-         rozmery: max. 35 mm × 120 mm,

-         so zabudovaným polarizátorom,

-         so spínačom na zosnímanie obrázku.

Príslušenstvo:

-      kompatibilný softvér pre OS W7, W8, W10 (64 bit) s funkciami na zaznamenanie fotografií, nahrávanie videa, komentovanie obrázkov a podobne,

-      flexibilný stojan na USB mikroskop s držiakom a so stabilnou kruhovou základňou, s flexibilným ramenom s dĺžkou min. 30 cm, s aditívnym mechanizmom na reguláciu výšky (min. 10 mm) umožňujúcim pohodlné doostrenie obrazu.

Ďalšie požiadavky:

Predávajúci zabezpečí školenie v trvaní min. 8 hodín pre 7 zamestnancov na mieste plnenia.

Predávajúci je počas 2 ročnej záručnej doby povinný poskytovať servisné služby predmetu zmluvy, a to technické prehliadky, údržbu a opravy a zabezpečí profylaktickú prehliadku 2x počas záručnej doby.

Náklady, ako dopravu a prípadné preclenie predmetu zmluvy a jeho doručenie Kupujúcemu, inštaláciu a inštruktáž obsluhy zabezpečí Predávajúci na vlastné náklady.

Miesto dodania: Kriminalistický a expertízny ústav Policajného Zboru, Sklabinská 1, 812 72 Bratislava.

Položka č. 4.:Prenosný digitálny USB mikroskop s kombinovaným UV a IR osvetlením a s príslušenstvom.

Požadované technické vlastnosti:

- rozhranie: USB 2.0,

- rozlíšenie: min. 1,3 MPx,

- zväčšenie: min.  od 20× do 200×, regulovateľné,

- senzor: farebný CMOS,

- dátový tok: min. 30 obrázkov za sekundu,

- osvetlenie: min. 4 infračervené LED (940 nm), min. 4 ultrafialové LED (400 nm), prepínateľné softvérom,

- hmotnosť: max. 150 g (bez stojana),

- rozmery: max. 35 mm × 120 mm,

- so spínačom na zosnímanie obrázku.

Príslušenstvo:

- kompatibilný softvér pre OS W7, W8, W10 (64 bit) s funkciami na zaznamenanie fotografií, nahrávanie videa, komentovanie obrázkov a podobne,

- tyčový stojan pre USB mikroskop s držiakom a  so stabilnou kovovou základňou umožňujúci nastavenie presnej polohy, s nastaviteľnými vzdialenosťami vo všetkých troch smeroch.

Ďalšie požiadavky:

Predávajúci zabezpečí školenie v trvaní min. 8 hodín pre 7 zamestnancov na mieste plnenia.

Predávajúci je počas 2 ročnej záručnej doby povinný poskytovať servisné služby predmetu zmluvy, a to technické prehliadky, údržbu a opravy a zabezpečí profylaktickú prehliadku 2x počas záručnej doby.

Náklady, ako dopravu a prípadné preclenie predmetu zmluvy a jeho doručenie Kupujúcemu, inštaláciu a inštruktáž obsluhy zabezpečí Predávajúci na vlastné náklady.

Miesto dodania: Kriminalistický a expertízny ústav Policajného Zboru, Sklabinská 1, 812 72 Bratislava.

Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky.

Časť 2 - Prenosné zariadenie