Opis predmetu zákazky

Nákup prístrojového vybavenia pre analýzu drog – chromatografy – časť 2

| Predmet zákazky č. | Názov zostavy/zariadenia | Predpokladaný počet/ rozsah | Požadovaný technický parameter | Ponúkaný typ/značka/výrobca | Presný technický parameter ponúkaného zariadenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analytické váhy so špeciálnym váhovým stolom | 1 |  |  |  |
|  | Požadované minimálne technické parametre na analytické váhy |  | maximálna váživosť 200 g – 250 g |  |  |
|  |  |  | odčítateľnosť - 0,1 mg/0,01 mg |  |  |
|  |  |  | opakovateľnosť - 0,02 mg (10 g) |  |  |
|  |  |  | minimálna navážka (USP) - 20 mg |  |  |
|  |  |  | justáž interná / FACT |  |  |
|  |  |  | odchýlka linearity - 0,2 mg |  |  |
|  |  |  | nerezová vážiaca plocha |  |  |
|  |  |  | rozmery misky váh minimálne 70 x 70 mm (alebo kruh priemeru minimálne 70 mm) |  |  |
|  |  |  | sklenený kryt otvárateľný zo všetkých troch strán |  |  |
|  |  |  | čas ustálenia – 1,5 s |  |  |
|  |  |  | závesná vážiaca plocha |  |  |
|  |  |  | automatická interná kalibrácia |  |  |
|  |  |  | elektronicky sledovaná vodováha |  |  |
|  |  |  | funkcia dotykovej obrazovky aj pri používaní gumových rukavíc |  |  |
|  | Požadované minimálne technické parametre na špeciálny váhový stôl |  | spevnená kovová kostra |  |  |
|  |  |  | vhodným spôsobom ošetrená váhová doska rozmeru minimálne 700 x 600 mm, umiestnená na gumových silenblokoch |  |  |
|  |  |  | celý stôl na nožičkách s aretáciou |  |  |
|  | Ďalšie požiadavky |  | záruka: minimálne 24 mesiacov od inštalácie – zahrnutá v cene |  |  |
|  |  |  | metrologické overenie analytických váh (pred inštaláciou) – zahrnuté v cene |  |  |
|  |  |  | doprava, inštalácia stola a váh, kalibrácia váh počas inštalácie, vrátane vystavenia certifikátu o kalibrácií, zaškolenie obsluhy - zahrnuté v cene |  |  |
|  |  |  | 2 x následná kalibrácia váh – po 24 mesiacoch od inštalácie a po 48 mesiacoch od inštalácie, vrátane vystavenia certifikátov o kalibráciách - zahrnuté v cene |  |  |
| 2. | Laboratórna sušiareň | 3 | vnútorný priestor sušiarne musí byť chránený vysoko odolnou vrstvou plastovej hmoty, ktorá musí odolávať agresívnym anorganickým látkam |  |  |
|  |  |  | teplovzdušná sušiareň s objemom v rozsahu 100 - 120 litrov |  |  |
|  |  |  | minimálne 6 nastaviteľných programov |  |  |
|  |  |  | možnosť oneskoreného zapnutia a vypnutia sušiarne |  |  |
|  |  |  | možnosť pripojenia tlačiarne alebo PC |  |  |
|  |  |  | práca s časovým rozsahom rádovo v dňoch nastaviteľným po minúte |  |  |
|  |  |  | práca s reálnym časom |  |  |
|  |  |  | zvukový alarm |  |  |
|  |  |  | digitálny ochranný termostat |  |  |
|  |  |  | voliteľná strmosť nárastu alebo poklesu teploty |  |  |
|  |  |  | digitálne nastavenie otáčok ventilátora |  |  |
|  |  |  | stolná laboratórna sušiareň s prirodzeným prúdením vzduchu v komore a reguláciou teploty do 130 °C |  |  |
|  | Ďalšie požiadavky |  | požadovaná záruka zahrnutá v cene: minimálne 24 mesiacov od inštalácie |  |  |
|  |  |  | doprava, inštalácia a zaškolenie obsluhy - zahrnuté v cene |  |  |

Pokiaľ sa v súťažných podkladoch, nachádzajú názvy konkrétnych výrobkov a materiálov, odvolania na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby verejný obstarávateľ ich týmto dopĺňa slovami „alebo ekvivalentný“.. Kvalitatívne a výkonnostné parametre požadovaných tovarov uvedené v opise predmetu zákazky sú určené ako minimálne a uchádzač musí ponúknuť tovary s takto učenými alebo lepšími parametrami.