opis predmetu zákazky, technické požiadavky

Prenosný multiplynový detektor s automatizovaným testovacím a kalibračným systémom

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je nákup prenosných viackanálových  multiplynových detektorov, ktoré sa používajú pre súčasné meranie min. štyroch rôznych plynov resp. pár s automatizovaným testovacím a kalibračným systémom, ktoré zabezpečia hasičským jednotkám monitorovanie priestorov počas zásahu v nedýchateľnom prostredí s možným výskytom nebezpečných alebo explozívnych látok, plynov a pár.

Podrobný opis predmetu zákazky

Predmetom obstarávania sú:

- Kompaktný prenosný multiplynový detektor s automatizovaným testovacím a kalibračným systémom– počet kusov 400 ks

- Kompatibilná kalibračná stanica – počet kusov 17 ks

- Kalibračný plyn na multiplynový detektor – počet kusov 17 ks

Technické parametre, funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tejto časti súťažných podkladov sú špecifikované ako minimálne technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky (povinné) (ďalej len "minimálne požiadavky na predmet zákazky"), ktoré uchádzač musí splniť.

Uchádzač vo svojom vlastnom návrhu plnenia predmetu zákazky identifikuje: minimálne požadované technické špecifikácie, parametre a funkcionality požadované verejným obstarávateľom, výrobcu, značku a model ponúkaného tovaru – vlastný návrh plnenia.

| Opis predmetu zákazky a vzor vlastného návrhu plnenia |  |
| --- | --- |
| Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality | Uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu dodávaného tovaru - minimálne požadované technické špecifikácie, parametre a funkcionality požadované verejným obstarávateľom, výrobcu, model ponúkaného tovaru, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu - vlastný návrh plnenia |
| - Kompaktný prenosný multiplynový detektor s automatizovaným testovacím a kalibračným systémom – minimálne požiadavky: - musí byť viackanálový detektor plynov a pár pre súčasné meranie min. 4 rôznych plynov s rýchlou odozvou, - musí mať 4 základné senzory: horľavé plyny LEL, O2, CO, H2S a ich kombinácie, - možnosť aktivovať/deaktivovať jednotlivé kanály senzorov, - všetky kanály senzorov musia byť vybavené alarmom chýbajúceho senzora pre prípad, že senzor bol odstránený a kanál senzora nie je vypnutý, - prístroj musí byť schopný zobraziť údaje o horľavých plynoch ako % dolnej hranice výbušnosti (LEL), - detektor musí byť schopný upozorniť používateľa, keď sa blíži koniec životnosti niektorého senzora po kalibrácii, - detektor musí zobrazovať dátum poslednej úspešnej kalibrácie, - všetky nastaviteľné parametre prístroja musia byť chránené používateľom nastaviteľným heslom, - prístroj musí byť schopný zobrazovať typy nainštalovaných senzorov plynov aj meracie jednotky pre každý plyn, - detektor musí mať funkciu chýbajúceho pohybu (mŕtvy muž), alarm sa musí aktivovať do 30 sekund, - musí mať nárazu odolný pogumovaný kryt tmavej alebo luminiscenčnej farby, - musí mať popruh na krk prípadne klip na pripevnenie na odev hasiča, - Maximálna prípustná hmotnosť vrátane batérie 250 g - musí sa dať ovládať jednou rukou v rukaviciach protichemického pretlakového plynotesného obleku a hasičských zásahových rukaviciach, - musí byť odolný voči pádu z výšky 3 metre na pevnú betónovú plochu, - jednotka musí byť schopná prenášať údaje o zariadení a alarme cez bezdrôtové pripojenie do zariadenia, napríklad do mobilného telefónu, - musí mať integrovaný displej s podsvietením, - musí byť vybavený multifunkčnými alarmami (vizuálnymi aj akustickými), ktoré sa dajú v prípade potreby vypnúť, - akustický alarm musí mať hodnotu > 95 dB, - nastavovacie hodnoty alarmu musia byť nastaviteľné používateľom, - musí byť vhodný do výbušného prostredia podľa Smernice 2014/34/EÚ (ATEX) alebo minimálne podľa smernice ATEX Skupiny 2 (povrchový priemysel) kategórie 1G pre použitie v EEx, Zóna 0. - musí byť odolný voči vniknutiu kvapaliny a prachu IP68, - musí pracovať pri teplote -40 až + 60 °C, - nepretržitý prevádzkový čas prístroja musí byť minimálne 22 hodín, pri aktívnom bezdrôtovom spojení detektora a aplikácie musí byť prevádzkový čas minimálne 20 hodín, - prístroj musí byť vybavený nabíjateľnou batériou, - v rámci ponuky musí byť k dispozícii nabíjačka detektora, - súčasťou dodávky musí byť sieťová nabíjacia stanica (230 V), - detektor musí používateľovi poskytovať 10-minútové varovanie straty výkonu batérie vo všetkých podmienkach okolia, alarmy spotreby energie musia aktivovať akustický a vizuálny alarm, - Kompatibilná kalibračná stanica, kalibračný plyn na multiplynový detektor - detektor musí byť kompatibilný s voliteľným automatickým testovacím a kalibračným systémom schopným ukladať údaje, externý systém musí automaticky rozpoznať a kalibrovať prístroj a zachovať všetky záznamy o kalibrácii na minimálne jednom alebo viacerých detektoroch súčasne, - kalibrácia sa musí dať jednoducho vykonať pomocou tlačidiel prístroja bez servisného zásahu, - súčasťou dodávky musí byť návod na použitie a SW pre inštaláciu do PC, - detektor musí zaznamenávať minimálne 400 udalostí, - záznamy dátového protokolu musia obsahovať minimálne dátum, čas a záznam o najvyšších a priemerných hodnotách pre každý senzor plynu, - detektor musí mať min. 2-ročnú záruku na všetky komponenty, vrátane senzorov a batérie. - Ďalšie požiadavky: - súčasťou dodávky musí byť kvalifikované zaškolenie obsluhy na používanie multiplynového detektora s automatizovaným testovacím a kalibračným systémom pre 9 osôb - Iné požiadavky: - S dodávkou tovaru predloží uchádzač aj užívateľskú dokumentáciu výrobku (návod na použitie, údržbu, servis), Všetky dokumenty musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku akceptovaný český jazyk. | Výrobca: Model: Výrobca: Model: |

Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t.j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.