## Hárok1
1. časť: Bioptický stôl pre stereotaktickú biopsiu vrátane stavebných úprav, vzduchotechniky a elektroinštalácie.
Technické a funkčné požiadavky: | požadované | vyplní uchádzač
Motorizovaný vertikálny pohyb | min. 40 cm
Nosnosť stola | min. 130kg
Osvetlenie pod stolom | áno
Možnosť prístupu (snímkovanie aj biopsia) k lézii z ľubovoľného smeru (prístup 360°) | áno
Držiak na priviazanie ruky pacienta | áno
Samostatne fungujúca modalita (jednotka na cielenie spolu s röntgenkou a detektorom zabudovaná do stola) | áno
Karteziánsky zameriavací systém | áno
Motorizovaná a manuálna kompresia | áno
Stereo uhol | min. +/- 15°
Presnosť zameriavania | min. +/- 1 mm
Počítačom riadené, motorizované zameriavanie | áno
Nástavce na spojenie rôznych bioptických systémov (Mammotome, Bard) | áno
Röntgenka a kolimátor | áno
Vysokofrekvenčný generátor | min. 22-34 kV
Vysokofrekvenčný generátor | min. 8-400 mAs
Rotačná anóda | áno
Veľkosť ohniska alebo menšia ako | max. 0,25 0,3 mm
Molybdénová filtrácia alebo Aluminium a Silver | áno
Vymeniteľný kolimátor | áno
Možnosť zálohovania snímok | áno
AEC –Automatická kontrola expozície | áno
Aktívna plocha detektora | min. 50x50 mm
Zobrazovacie možnosti s rozlíšením 1024x1024 a 512x512 | áno
Snímkovacia a spracovateľská konzola | áno
Prenosná ovládacia konzola | áno
Monitor s vysokým rozlíšením a svetelnosťou | áno
Spracovanie snímok (kontrast, window, level) | áno
DICOM 3.0 Print Service a DICOM 3.0 Storage Service a DICOM 3.0 Query/Retrieve Service | áno
Súčasťou dodávky bude:
- spracovanie technologického projektu | áno
- vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné úpravy a stavebné povolenie spojené s inštaláciou vyhradeného technického zariadenia | áno
Realizácia nevyhnutných a potrebných stavebných úprav RDG pracoviska vrátane prislúchajúcich priestorov, ktoré sú stanovené hygienickými normami a legislatívou SR, | áno
Uvedené obsahuje: | áno
Stavebné úpravy – úprava priestorov podľa prílohy
Zdravotechnika – zabezpečenie hygienických predpisov pre dané pracovisko
Slaboprúd
Elektroinštalácia priestorov
Elektroinštalácia pre zariadenie
VZT
Podlahy
Stolárske výrobky, dvere
Radiačná ochrana
Stavebné úpravy budú vykonané tak aby spĺňali priestorové požiadavky v súlade so znením Výnosu o hygienických požiadavkách na výstavbu a prevádzku rádiodiagnostických a rádioterapeutických pracovísk Vestníka MZ SR a so znením Vyhlášky MZ SR. | áno
projekt radiačnej ochrany, požiarny projekt, elektroinštalácia vrátane projektu skutkového vyhotovenia a úradnej skúšky | áno
realizácia dodávky vzduchotechniky a elektroinštalácie vrátane prvej úradnej skúšky a validácie, dodanie na miesto určenia a inštalácia
Nové nepoužívané a nerepasované zariadenie | áno
- uvedenie do prevádzky | áno
- zabezpečenie preberacej skúšky podľa platnej legislatívy pre prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
- návody na obsluhu v slovenskom/českom jazyku | áno
- kompletná užívateľská dokumentácia v slovenskom/českom jazyku | áno
- potrebná servisná technická dokumentácia | áno
- bezplatné zaškolenie personálu | áno
- zabezpečenie záručného servisu | áno
Iné podmienky dodávky:
· zaškolenia personálu (aj opakovane) počas prvých dvoch mesiacov po inštalácii prístroj | áno
· technická dokumentácia - manuál pre obsluhu v slovenskom jazyku aj vo formáte pdf. | áno
Označenie CE | áno
ŠUKL kód | áno
Dňa :