Opis predmetu zákazky, technické požiadavky

Časť 1 - Izolačné a transportné prostriedky (BIOVAK a IZOLÁTOR)

  - Vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky v rámci časti 1 je zabezpečenie dodávky transportných prostriedkov pre osoby s vysoko nebezpečnou nákazou (BIOVAKY) a systémov okamžitej izolácie pacienta (IZOLÁTORY) v nasledovnom rozsahu:

- Transportný prostriedok pre osoby s vysoko nebezpečnou nákazou (BIOVAK)	16 kusov

- Systém okamžitej izolácie pacienta (IZOLÁTOR)	  8 kusov

Jednotka množstva: kus                                                                                Množstvo spolu :    24 kusov

1.2.Špecifikácia predmetu zákazky

1.2.1 Transportný prostriedok pre osoby s vysoko nebezpečnou nákazou (BIOVAK)

Transportný prostriedok (BIOVAK) slúži na dočasnú izoláciu pacienta podozrivého z vysoko nebezpečnej nákazy alebo naopak pacienta pred ohrozeniami zvonku. Na základe vytvoreného vnútorného podtlaku zabraňuje ďalšiemu možnému šíreniu biologickej, prípadne rádioaktívnej a chemickej kontaminácie pri prevoze nakazeného alebo kontaminovaného pacienta alebo naopak ochrániť pacienta pred okolitým prostredím, a to s možnosťou jeho monitorovania a najnutnejšieho ošetrovania.

Biovak je zložený z nasledovných častí:

- nosidiel a izolačnej kabíny

- filtračno- ventilačnej jednotky

Minimálna technická špecifikácia predmetu zákazky:

| Položka | Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom | Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (Ponuka predávajúceho) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „Áno/Nie“ |
| 1.2.1 Transportný prostriedok pre osoby s vysoko nebezpečnou nákazou (BIOVAK) | - Požiadavky na základné vlastnosti BIOVAKU |  |  |
|  | Rozmery: - Minimálne rozmery BIOVAKU: 200x60x55 cm (d x š x v). |  | N/A |
|  | - Maximálne rozmery BIOVAKU v zloženom stave 100 x 30 x 65 cm. |  | N/A |
|  | Hmotnosť: - Hmotnosť BIOVAKU bez filtračno-ventilačnej jednotky maximálne 17 kg |  | N/A |
|  | - Hmotnosť celého BIOVAKU max. 22 kg. |  | N/A |
|  | BIOVAK musí byť odolný voči bežne používaným dekontaminačným činidlám a určený na opakované použitie. | N/A |  |
|  | - Požiadavky na nosidlá a izolačnú kabínu |  |  |
|  | - musí sa jednať o kompaktný systém nosidiel a izolačnej kabíny, ktoré sú kompatibilné s transportnými nosidlami (zn. Medirol Clinic Extero P113) v ambulanciách Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „HaZZ“), | N/A |  |
|  | - celý systém sa musí dať zložiť do manipulačného vaku, | N/A |  |
|  | - konštrukcia nosidiel a izolačnej kabíny musí byť z ľahkého kovu (napr. hliník, dural), prípadne z odolného plastu, | N/A |  |
|  | - poťah nosidiel a izolačnej komory musí byť z hermetického materiálu, odolného voči bežne používaným dekontaminačným činidlám, farebne stáleho a odolného voči UV žiareniu, antistatického, zdravotne neškodlivého materiálu, | N/A |  |
|  | - nosidlá musia mať na manipuláciu min. 6 úchopov, |  | N/A |
|  | - podložka nosidiel musí byť dostatočne mäkká pre pohodlie pacienta (musí byť súčasťou súpravy), | N/A |  |
|  | - nosidlá musia mať vytvorený systém fixácie o transportné nosidlá (zn. Medirol Clinic Extero P113) používané v HaZZ (musí byť súčasťou súpravy), | N/A |  |
|  | - nosidlá musia mať spoľahlivý systém fixácie pacienta v nosidlách (musí byť súčasťou súpravy), | N/A |  |
|  | - izolačná kabína musí mať veľké okná s transparentnej priehľadnej fólie na monitorovanie zdravotného stavu pacienta, | N/A |  |
|  | - izolačná kabína musí mať tri páry otvorov s rukavicami, ktoré umožňujú pri zabezpečení izolácie pacienta jeho ošetrovanie, | N/A |  |
|  | - rukavice musia byť v súlade s STN EN ISO 21420:2020-06 (83 2348), STN EN 455-1:2020-08 (63 7414) a STN EN ISO 374-2:2020-02 (83 2340), | N/A |  |
|  | - izolačná kabína musí mať minimálne 5 vstupných portov na zabezpečenie vstupu hadíc, hadičiek a káblov (drénov, infúzií, káblov, elektród EKG, hadíc resuscitačného vaku a pod.), |  | N/A |
|  | - izolačná kabína musí mať ventily s prachovým filtrom na zabezpečenie prívodu resp. odvodu vzduchu, | N/A |  |
|  | - izolačná kabína musí mať po obvode hermetický a vode odolný zips, ktorý uľahčuje manipuláciu s pacientom, | N/A |  |
|  | - celý systém musí byť v súlade s EN 143/A1:2006, EN 12941:1999/A2:2009, EN 12942:1999/A2:2009. | N/A |  |
|  | - Požiadavky na filtračno – ventilačnú jednotku (FVJ) |  |  |
|  | - musí zabezpečovať filtráciu a distribúciu vzduchu z BIOVAKU pri podtlakovom režime a do BIOVAKU pri pretlakovom režime, | N/A |  |
|  | - musí zabezpečovať filtráciu vzduchu naraz dvomi filtrami so závitom RD 40 mm x 1/7“, | N/A |  |
|  | - musí byť napájaná na výmenný akumulátor s možnosťou opakovaného nabíjania bez pamäťového efektu s kapacitou dostatočnou na zabezpečenie požadovanej prevádzkovej doby FVJ, | N/A |  |
|  | - životnosť akumulátora min. 500 nabíjacích cyklov, |  | N/A |
|  | - prevádzková doba FVJ min. 6 hodín, |  | N/A |
|  | - doba na nabitie akumulátora max. 3 hodiny, |  | N/A |
|  | - prevádzkový teplotný rozsah 0 až +60°C, |  | N/A |
|  | - musí mať regulovateľný prietok od 160 do 230 dm3/min, |  | N/A |
|  | - musí vytvoriť podtlak v BIOVAKU min. 75 až 135 Pa, |  | N/A |
|  | - musí vytvoriť pretlak BIOVAKU min. 75 až 140 Pa, |  | N/A |
|  | - maximálna hmotnosť FVJ 1,5 kg, |  | N/A |
|  | - FVJ musí byť v súlade s EN12941:1999/A2:2009 EN12942:1999/A2:2009 | N/A |  |
|  | 4. Ďalšie požiadavky |  |  |
|  | - dodaný tovar musí mať minimálnu životnosť 10 rokov pri odporučenom skladovaní a používaní, | N/A |  |
|  | - dodávateľ je povinný vykonať zaškolenie obsluhy na predmet zákazky pre 48 osôb (3 osoby na každý dodaný biovak). | N/A |  |
|  | Súčasťou dodávky tovaru musí byť: |  |  |
|  | - návod na obsluhu s podrobnými informáciami nevyhnutnými na bezpečné používanie v slovenskom jazyku (akceptovateľný aj český jazyk). | N/A |  |

1.2.2  Systém okamžitej izolácie pacienta (IZOLÁTORY)

Jedná sa o  pohotovostnú nafukovaciu izolačnú kabínu (Izolátor) určenú na okamžitú izoláciu infekčného pacienta.

Izolátor je zložený z nasledovných častí :

- izolátora,

- filtračno-ventilačnej jednotky (FVJ).

Minimálna technická špecifikácia predmetu zákazky:

| Položka | Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom | Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (Ponuka predávajúceho) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uchádzač uvedie presnú číselnú hodnotu | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| 1.2.2 Systém okamžitej izolácie pacienta (IZOLÁTOR)) | - Požiadavky na základné vlastnosti izolátora |  |  |
|  | Rozmery: - minimálne rozmery: 2900 x 2400 x 2300 mm (d x š x v), |  | N/A |
|  | - maximálne rozmery v zbalenom stave: 1000 x 750 x 400 mm (d x š x v), |  | N/A |
|  | Hmotnosť: - maximálna hmotnosť 45 kg, |  | N/A |
|  | - vnútorná plocha min. 5 m2, |  | N/A |
|  | - Požiadavky na úžitkové vlastnosti izolátora |  |  |
|  | - izolátor sa musí skladať z jednokomorovej nafukovacej nosnej konštrukcie a izolačnej kabíny, - konštrukcia musí byť vyrobená z jednokomorových nafukovacích valcov z vysokopevnostného materiálu odolného voči prepichnutiu, oderu, predratiu, voči štandardne používaným dekontaminačným činidlám, | N/A |  |
|  | - izolátor sa musí dať samočinne postaviť po pripojení na prívod vzduchu a nafúknutí nosnej konštrukcie, | N/A |  |
|  | - izolátor sa musí dať nafúknuť pomocou systému tlakovej fľaše na stlačený vzduch, redukčného ventilu s manometrom, tlakových hadíc s rýchlospojkou, | N/A |  |
|  | - musí sa dať nafúknuť, aj odsať vzduch z nej elektrickým vzduchovým čerpadlom. Elektrické vzduchové čerpadlo musí byť súčasťou dodávky. | N/A |  |
|  | - na konštrukcii musí byť prichytená izolačná kabína tak, že po nafúknutí konštrukcie tvoria kompaktný celok, | N/A |  |
|  | - izolačná kabína musí byť vyrobená z priehľadnej transparentnej fólie s vysokou pevnosťou, odolnej voči prepichnutiu, predratiu a prerezaniu, musí byť nepremokavá, farebne stála a odolná voči dekontaminačným činidlám, | N/A |  |
|  | - musí mať veľký vstupný otvor tak, aby sa cez neho mohli dostať osoby s transportnými nosidlami, | N/A |  |
|  | - vstupný otvor sa musí zatvárať plynotesným zipsom, | N/A |  |
|  | - izolačná kabína musí mať na stenách nainštalovaný systém na vytvorenie podtlaku pomocou dvoch FVJ, ktoré prisávajú do kabíny čerstvý vzduch a filtrujú pomocou dvoch filtrov vytlačovaný vzduch, | N/A |  |
|  | - izolačná kabína musí mať na stene nainštalované vrecko, ktoré na základe dvoch plynotesných zipsov umožní dostať do kabíny menšie predmety (fľaša, mobil, lieky) bez porušenia izolácie, | N/A |  |
|  | - na vykonanie drobných opráv musí byť súčasťou dodávky súprava na opravy, | N/A |  |
|  | - všetky časti izolátora musia mať nepremokavý transportný obal. | N/A |  |
|  | - Požiadavky na filtračno - ventilačnú jednotka (FVJ) |  |  |
|  | - každý izolátor musí mať v súprave dve FVJ, | N/A |  |
|  | - FVJ musia zabezpečovať v izolátore filtráciu a distribúciu vzduchu pri podtlakovom režime, | N/A |  |
|  | - každá FVJ musí zabezpečovať filtráciu vzduchu minimálne jedným filtrom a jedným náhradným filtrom, | N/A |  |
|  | - musí byť napájaná na výmenný akumulátor s možnosťou opakovaného nabíjania bez pamäťového efektu s kapacitou dostatočnou na zabezpečenie požadovanej prevádzkovej doby FVJ, | N/A |  |
|  | - musí mať životnosť akumulátora min. 500 nabíjacích cyklov, |  | N/A |
|  | - prevádzková doba FVJ min. 5 hodín, |  | N/A |
|  | - doba na nabitie akumulátora max. 5 hodín, |  | N/A |
|  | - prevádzkový teplotný rozsah 0 až +60°C, |  | N/A |
|  | - musí mať regulovateľný prietok od 160 do 180 dm3/min, |  | N/A |
|  | - musí vytvoriť v izolátore mierny podtlak, | N/A |  |
|  | - maximálna hmotnosť FVJ 1,5 kg, |  | N/A |
|  | - FVJ musí byť v súlade s EN12942:1999/A2 TM3. | N/A |  |
|  | - Ďalšie požiadavky |  |  |
|  | - dodaný tovar musí mať životnosť min. 5 rokov, | N/A |  |
|  | - dodávateľ je povinný vykonať kvalifikované zaškolenie obsluhy na predmet zákazky pre 24 osôb (3 osoby na každý dodaný izolátor). | N/A |  |
|  | Súčasťou dodávky tovaru musí byť: - návod na obsluhu s podrobnými informáciami nevyhnutnými na bezpečné používanie v slovenskom jazyku (akceptovateľný aj český jazyk). | N/A |  |

Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú  na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t. j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej  a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky pre časť 1 do miesta dodania/plnenia, ktorým je:  Záchranná brigáda HaZZ v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina.