NADLIMITNÁ ZÁKAZKA

Verejná súťaž

postupom podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

SÚŤAŽNÉ	PODKLADY

na predmet zákazky

Prístrojové vybavenie pre výskumné účely projektu: Analýza kardiovaskulárnej a imunologickej odpovede pacientov po prekonaní COVID-19

(TOVARY)

Príloha č. 1

Časť 3: Špeciálne laboratórne zariadenia

pre proteomiku

- STRUČNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je dodanie prístrojového vybavenia, laboratórnych prístrojov a zariadení pre výskumné účely projektu: Analýza kardiovaskulárnej a imunologickej odpovede pacientov po prekonaní COVID-19 so zameraním na výskum nových diagnostických markerov a terapeutických prostriedkov (AKARDIO) definovaného v projekte Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Predpokladaná hodnota zákazky - časť  3: Špeciálne laboratórne zariadenia pre proteomiku je 515 591,33 eur bez DPH.

  - Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedať všetkým platným právnym predpisom Slovenskej republiky.

  - Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, vyloženie v mieste dodania, vybalenie, uloženie do priestorov verejného obstarávateľa, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa o správnom užívaní predmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu, ako aj poskytovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby.

  - Uchádzač sa zaväzuje dodať predmet zákazky s minimálnymi technickými parametrami požadovanými verejným obstarávateľom.

  - Uchádzač v rámci ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť požiadavku technickej špecifikácie zadefinovanej v rámci jednotlivých ucelených častí a musí predložiť ponuku na všetky požadované položky. V prípade, že ponuka v rámci jednotlivých ucelených častí nesplní požiadavku technickej špecifikácie, alebo nebude predložená ponuka na všetky požadované položky, uchádzač bude v tejto časti z verejného obstarávania vylúčený.

  - V prípade, kde sú uvedené špecifikácie navrhovaných výrobkov, materiálov alebo tovarov pomocou odkazu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby platí, že môže byť ponúknutý a bude akceptovaný aj iný – ekvivalentný výrobok, ak má porovnateľné kvalitatívne alebo výkonnostné charakteristiky ako tie, ktoré uviedol verejný obstarávateľ, a zároveň ak spĺňa požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je výrobok určený. Pri navrhovaní ekvivalentných výrobkov musí uchádzač postupovať s odbornou starostlivosťou, pri ktorej musí zohľadniť pôvodný verejným obstarávateľom požadovaný účel a plnú funkčnosť. Predložený ekvivalent nesmie vyžadovať iné vedľajšie náklady, ktoré by musel zabezpečiť verejný obstarávateľ v rámci súčinnosti viažucej sa k plneniu predmetu zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania a prijatím predloženého ekvivalentu nesmie dôjsť k zvýšeným priamym alebo nepriamym nákladom vyplývajúcim z užívania dodaného predmetu zmluvy.

- Hodnotenie splnenia technických požiadaviek

  - Príslušnými dokladmi, dokumentmi podľa bodov 18.2.8 a 18.2.10 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov musí uchádzač preukázať, že ponúkaný predmet zákazky v rámci príslušnej časti predmetu zákazky spĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky.

  - Členovia komisie budú posudzovať splnenie požiadaviek vylučovacím spôsobom, a to SPLNIL (S) / NESPLNIL (N).

  - Tí uchádzači, ktorí boli pri posudzovaní splnenia požiadaviek hodnotení aspoň raz vyjadrením NESPLNIL (N), nesplnili požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

  - Ponuka, ktorej predmet nebude spĺňať čo i len jednu tu uvedenú požiadavku, bude z verejnej súťaže pre príslušnú časť predmetu zákazky vylúčená a nebude sa vyhodnocovať.

  - Minimálne požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky:

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky pre jednotlivé časti, vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 týchto súťažných podkladov.

- Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Časť 3: Špeciálne laboratórne zariadenia pre proteomiku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Názov položky | Technická špecifikácia položky | Merná jednotka (MJ) | Množstvo MJ |
| 1 | Vortex | Minimálne požadované technické parametre: Malý vortex s dotykovým alebo kontinuálnym chodom pre mixovanie skúmaviek o objeme 1,5 - 50 ml. Rýchlosť miešania nastaviteľná v rozsahu min. v 500-3000 rpm alebo ekvivalent | ks | 3 |
| 2 | Zariadenie na ultračistú vodu | Minimálne požadované technické parametre: Zariadenie na ultračistú vodu vhodnú pre LCMS ako aj mikrobiologické aplikácie, kapacita min. 5 l/24 hod Elektrický odpor vody s hodnotou min 18,2 MOhm TOC hodnota kvality ultračistej vody pod 6 ppb Max hodnota baktérii pod 5 Cfu/ml Prítomnosť častíc väčších ako 0,2 um menej ako 1 na 1 ml alebo ekvivalent | ks | 1 |
| 3 | Stolová chladená centrifúga | Minimálne požadované technické parametre: Chladená stolová centrifúga s rozsahom otáčok minimálne do 18 000 RPM s rozsahom nastavenia teplôt od -20°C do +40°C s displejom pre zobrazenie aktuálnych hodnôt s možnosťou nastavenia 60 programov s vysokoúčinným chladením s automatickou identifikáciou rotora s bez-údržbovým indukčným motorom s automatickým monitorovaním nevyváženosti, motorizovaným uzamykaním veka a monitorovaním životnosti rotora s komorou z nehrdzavejúcej ocele pre jednoduché čistenie s oknom na veku pre externú kontrolu otáčok s 2 rotormi: 1 uhlový rotor s vekom s kapacitou minimálne 12 x 15 ml, s rozsahom otáčok minimálne do 13 500 RPM a rozsahom RFC minimálne do 20 000 x g 1 výkyvný rotor s kapacitou minimálne 200 ml, s adaptérmi pre minimálne 4x 50ml a 4 x 25 ml, s rozsahom otáčok minimálne do 5 500 RPM a rozsahom RFC minimálne do 5 000 x g alebo ekvivalent | ks | 1 |
| 4 | Malá stolová chladená centrifúga | Minimálne požadované technické parametre: Chladená stolová centrifúga s rozsahom otáčok minimálne do 15 300 RPM s rozsahom nastavenia teplôt od -10°C do +40°C s automatickou identifikáciou rotora s bez-údržbovým indukčným motorom s automatickým monitorovaním nevyváženosti s oknom na veku pre externú kontrolu otáčok minimálne 10 akceleračných a 10 brzdiacich profilov S možnosťou nastavenia času centrifugácie s 2 rotormi: 1 výkyvný rotor s kapacitou minimálne 4 x 50 ml, s rozsahom otáčok minimálne do 5 000 RPM a rozsahom RFC minimálne do 3 900 x g 1 uhlový rotor s kapacitou minimálne 30 x 1,5/2ml, s rozsahom otáčok minimálne otáčok minimálne do 14 000 RPM a rozsahom RFC minimálne do 21 900 x g alebo ekvivalent | ks | 1 |
| 5 | Analytické váhy | Minimálne požadované technické parametre: Analytické váhy s presnosťou 0,01/0,1 mg vhodné pre semi-mikroanalytické váženie pomocou monolitickej vážiacej technológie. Váživosť min. 100 g s presnosťou 0,01 mg a zároveň min. 220 g s presnosťou 0,1 mg. Priemer vážiacej dosky minimálne 80 mm chránenej komorou pre veľmi presné váženie. Váhy musia byť vybavené plnoautomatickou vnútornou motorickou kalibráciou ISOcal pre optimálne váženie, s možnosťou automatickej samokalibrácie alebo pomocou stlačenia tlačidla. Váhy musia byť vybavené komunikačným portom, portom pre pripojenie nabíjateľnej batérie, AC adaptérom, ochranou proti preťaženiu, prídavným závažím pre váženie pod rozsahom alebo ekvivalent. | ks | 1 |
| 6 | Presné váhy | Minimálne požadované technické parametre: Laboratórne váhy s presnosťou minimálne 0,001 g a maximálne 0,0001 g vhodné pre predvažovanie ako aj analytické váženie pomocou monolitickej vážiacej technológie. Kapacita váženia minimálne 620 g s presnosťou 0,001 g v celom rozsahu. Váhy musia byť vybavené plnoautomatickou vnútornou kalibráciou ISOcal pre optimálnu kalibráciu pomocou zabudovaného kalibračného závažia, pre zabezpečenie veľmi presného váženia na ktoromkoľvek mieste inštalácie. Váhy musia umožňovať prácu s percentami, počítanie kusov, dovažovanie, prepočet váhových jednotiek, priemerovanie. Váhy musia byť vybavené komunikačným portom RS-232 umožňujúcim použitie ISO/GLP protokolu, portom pre pripojenie nabíjateľnej batérie, AC adaptérom, ochranou proti preťaženiu, prídavným závažím pre váženie pod rozsahom. Odčítavanie jednotiek na veľkom podsvietenom displeji, vynulovanie jednoduchým stlačením tlačidla tarra alebo ekvivalent. | ks | 1 |
| 7 | Membránová pumpa | Minimálne požadované technické parametre: Sací výkon min. 20L/min. Medzný Tlak min. 10 kPa. Odolná voči bežným chemikáliám. Max. hlučnosť 60 dBA. bezolejová alebo ekvivalent. | ks | 1 |
| 8 | Chladený termostat | Minimálne požadované technické parametre: Obehový termostat pre ohrev a chladenie vhodný pre externé aplikácie aj pre použitie priamo v kúpeli. Pracovný rozsah teplôt min. od -20 do 200 °C. Teplotná stabilita lepšia ako ±0,01...0,05 °C. Rozlíšenie displeja lepšie ako 0,01 °C. Výkon čerpadla min. v rozsahu 11-16 l/min. Objem náplne min 8 l. Ambientná teplota min. 5 až 40 °C alebo ekvivalent. | ks | 1 |
| 9 | Kombinovaný merací prístroj | Minimálne požadované technické parametre: Merací prístroj, ktorý je určený na meranie: pH/mV/Ión; vodivosti; TDS; salinity, pH rozsah min. : -2,000 - 199999 pH s rozlíšením a presnosťou 0,1/0,01/0,001 pH & ±0,002 4 pH; systém s min. 1-3 bodovou kalibráciou, s možnosťou kalibrácie na štandardizované pH pufre ako aj vlastné. Rozsah: až do ± 1999 mV s rozlíšením a presnosťou 0,1 mV & ±0,2 mV. Koncentrácia iónov: rozsah min. 1 x 10-6 až 9.99 x 1010 ; rozlíšenie 2, 3 alebo 4 číslice. 5 bodová kalibrácia. Vodivosť: rozsah min. 0- 500 mS/cm, 4 rozsahy Teplota rozsah: min. 5-99°C s rozlíšením a presnosťou 0,1 °C & ±0,2 °C. Automatická alebo manuálna teplotná kompenzácia (5 až 99 °C). Pamäť aspoň na 1000 dát s označením dátumu a času. Napájanie na sieť + sieťový adaptér s držiakom na elektródu. Display: LCD. požadovaný je USB port pre pripojenie USB flash diskov. programové vybavenie pre možnosť ovládania pomocou PC, export dát alebo ekvivalent | ks | 1 |
| 10 | Systém magnetickej separácie buniek | Minimálne požadované technické parametre: Systém pre imunomagnetické separácie rôznych typov buniek Systém umožňujúci izoláciu rôznych typov buniek na princípe imunomagnetickej separácie. Systém je kompatibilný s procedúrou založenou na imunomagnetickej izolácii pomocou magneticky značenej protilátky, špeciálneho magnetu, špeciálnych koloniek a magnetického stojana. Systém musí obsahovať minimálne 2 magnetické separátory. musí umožňovať súčasné spracovanie až 2x10e9 všetkých buniek pri jednej izolácii. Súčasťou dodávaného systému musí byť min. 50 ks špeciálnych koloniek slúžiacich na magnetickú separáciu MSC buniek, kolonky musia byť jednotlivo a sterilne balené pre prácu s bunkovými kultúrami bez rizika kontaminácie alebo ekvivalent. | ks | 1 |
| 11 | Miešačka s ohrevom | Minimálne požadované technické parametre: Miešačka jednomiestna s rýchlym ohrevom a analógovým ovládaním s chemicky odolnou pracovnou plochou. Nastaviteľná rýchlosť miešania. Objem miešanej tekutiny min. 2l. Nastaviteľná teplota min. v rozsahu 30 - 300°C. Rozsah otáčok v rozsahu 250 až 1250 rpm. Výkon aspoň 600 W. | ks | 1 |
| 12 | Ultrazvukový kúpeľ | Minimálne požadované technické parametre: Objem vane min. 6 l. Možnosť nastavenia intenzity ultrazvukového poľa v min. 10 stupňoch. Mechanická kontrola teploty kúpeľa a doby chodu generátora ultrazvuku Výpustný ventil. Požadovaný je vnútorný kôš a veko alebo ekvivalent | ks | 1 |
| 13 | Trepačka | Minimálne požadované technické parametre: Orbitálna trepačka s kývavým trojdimenzionálnym pohybom s uhlom výkyvu min. 10°. S nastaviteľnou rýchlosťou pohybu min. od 2 do 50 rpm. Analógový časovač s nastavením min. 1 až 120 min. Max. zaťaženie mostíka 5 kg. S možnosťou pracovať pri teplotách do 40°C. Rozmery mostíka min. 280x250 mm alebo ekvivalent. | ks | 1 |
| 14 | Zariadenie na miešanie malých objemov roztokov | Minimálne požadované technické parametre: Požadované je zariadenie na miešanie malých objemov roztokov Nastaviteľné otáčky: aspoň do 3000rpm. Objem skúmavky: v rozsahu min. 0,2 do 15ml. Pracovné režimy: stály/prerušovaný chod. Napájanie: DC 12V, 500mA. Nadstavce pre Eppendorfové skúmavky s objemom 0,2; 0,5 a 1,5ml a priemerom maximálne do 30 mm. Plochý nadstavec pre miešanie skúmavky až do objemu 15ml. Nastaviteľná frekvencia vibrácií alebo ekvivalent. | ks | 1 |
| 15 | Skúmavkový inkubátor na chladenie a vyhrievanie | Minimálne požadované technické parametre: Požadovaný je skúmavkový inkubátor na chladenie a vyhrievanie Pracovný teplotný interval minimálne: –3°C až +100°C. Nastaviteľný teplotný interval min. 25°C pod teplotu okolia až +100°C. Rozlíšenie lepšie ako 0,1 °C. Stabilita lepšia ±0,1 °C. Digitálne nastavenie času s alarmom . Display LCD. blokom na 20 x 1.5 ml mikroskúmaviek alebo ekvivalent. | ks | 1 |
| 16 | Pipetovací nástavec | Minimálne požadované technické parametre: Elektrický pipetovací nástavec pre prácu s pipetami od min. 1 do 100 ml. Napájanie z batérie, životnosť batérie indikovaná kontrolkou. Vlastné pipetovanie sa ovláda tlačidlami, pričom výkon čerpadielka (rýchlosť pipetovania) je možné regulovať a tak sa prispôsobiť veľkosti pipety. súčasťou musí byť náhradný membránový filter 0,2 um a dobíjačka batérie alebo ekvivalent. | ks | 1 |
| 17 | Sonikátor | Minimálne požadované technické parametre: prístroj na homogenizáciu a odplynenie vzoriek pre hmotnostnú spektrometriu na odplynenie vzoriek v mikroskúmavkách alebo kadičkách výkon min. 250 W frekvencia min. 24 kHz nastaviteľná amplitúda v rozsahu 20-100 % pulz min. 0-100 % sonda nesmie prichádzať do priameho kontaktu so vzorkou sonda pre min. 8 mikroskúmaviek alebo ekvivalent | ks | 1 |
| 18 | Spektrofotometer | Minimálne požadované technické parametre: Meranie absorbancie z malých objemov v multikanálových kyvetách Meranie taktiež v UV kyvete Xenónová lampa Rozsah vlnových dĺžok minimálne: 190 – 840 nm Presnosť nastavenia vlnovej dĺžky minimálne 0,3nm Prepojenie na PC + softvér Dve multikanálové kyvety alebo ekvivalent | ks | 1 |
| 19 | Zariadenie na orientačné stanovenie počtu buniek | Minimálne požadované technické parametre: možnosť stiahnutia nameraných výsledkov do počítača, meranie rýchlejšie ako 1 minúta, rozsah merania minimálne 105 - 107 buniek, veľkosť buniek v rozsahu minimálne 10 - 50mikrometrov, objem nanášanej vzorky menej ako 30mikrolitrov alebo ekvivalent | ks | 1 |
| 20 | Laminárny box | Minimálne požadované technické parametre: Biohazard, laminárny box 2. triedy s priehľadnými bočnými stenami a vnútornou šírkou 1,2 m. Laminárny box musí mať manuálne otváranie čelného skla s 5° náklonom a 19 cm pracovný otvor. Box musí pracovať s ULPA filtrami s efektivitou 99,999% pre častice s veľkosťou od 0,1 do 0,3 mikrometrov. Laminárny box musí obsahovať stojan, prípojkou na plyn, 2 vnútorné el. zástrčky a UV lampu. Maximálne prístupné rozmery zariadenia sú 134x81 (s operadlom)x140 cm alebo ekvivalent. | ks | 1 |
| 21 | Laboratórna umývačka | Minimálne požadované technické parametre: požadovaná je lab.myčka skla a plastov pre účely laboratória pre stanovenie COVID19 Jednodverový umývací automat s elektrickým ohrevom max. vonkajšie rozmery prístroja (v x š x h): 835 (vrátane nerezového veka) x 600 x 600 mm dopredu výklopné celonerezové dvere umývací a dezinfekční automat s umývacím priestorom s kapacitou až 128 injektorov pre úzkohrdlé laboratórne sklo až do výšky 450 mm, až 196 pipiet až do výšky 450 mm alebo 1600 skúmaviek výkonné obehové čerpadlo s variabilnými otáčkami s celkovým výkonom min. Qmax 500 l/min elektronická, programovateľná riadiaca jednotka min. 1 vstavaný dávkovač pre tekutú neutralizačnú chémiu vonkajšie nerezové opláštenie pre jednoduchú dezinfekciu prednastavené umývacie a dezinfekčné programy s použitím chémie: pH neutrálne, enzymatické alebo alkalické zakryté ohrevné telesá systém s prívodom čerstvej vody do každej fázy programu viackomponentový filtračný systém umývací priestor vybavený dvomi nerezovými umývacími ramenami kontrola tlaku umývania a rotácie ostrekovacích ramien dvojplášťová konštrukcia z nerezovej oceli s tepelnou a zvukovou izoláciou elektricky blokované dvere počas cyklu automatické dovieranie a uzamykanie dvierok automatické otváranie dvierok po skončení programu nerezový dotykový ovládací panel s tlačidlami rýchlej voľby vstavaný kondenzátor pár s rozstrekovačom modulárny koncept vnútorného košového vybavenia násypka soli umiestnená ergonomicky v dvierkach alebo ekvivalent | ks | 1 |
| 22 | FACS (Fluorescenciou aktivovaný bunkový sorter) pre proteomické laboratórium | Minimálne požadované technické parametre: Sortrovanie buniek musí byť realizované na princípe separácie pomocou elektro-mechanického mikrofluidného mikročipu, t.j. bez formovania kvapôčok (“droplets”), bez vplyvu el. náboja, dekompresie, či vysokého prevádzkového tlaku na separované populácie buniek. Sortrovanie pomocou mikrofluidného mikročipu je základným predpokladom získania homogénnych a pracovnými technikami minimálne ovplyvnených subpopulácií buniek s požiadavkou minimálnej zmeny proteómu pri maximálnom zachovaní funkčnosti odseparovaných buniek. Technológia sortrovania: sortrovanie buniek využívajúce princíp separácie pomocou elektro-mechnického mikrofluidného mikročipu - t.j. bez formovania kvapôčok a bez vplyvu el. náboja, dekompresie, či vysokého prevádzkového tlaku na separované populácie buniek Počet laserov: Minimálne dva lasery: modrý laser 488 ± 10 nm a fialový laser 405 ± 10 nm Počet detektorov: Minimálne 8 detektorov (FL + SC) (min. 6 fluorescenčných detektorov a min. 2 detektory pre rozptyl svetla) Prevádzkový tlak: maximálne 3 psi Sortrovací mód: minimálne dvojcestné sortrovanie Rýchlosť sortrovania: minimálne 20 000 buniek/s Objem vstupnej vzorky: minimálne 0,1 ml Bezpečnosť: technológia sortrovania bez možnosti vzniku aerosólov Cross-kontaminácia: riešenie používajúce pri sortrovaní vymeniteľnú sústavu hadičiek, resp. kaziet vylučujúce možnosť cross-kontaminácie vzoriek a „carry-over“ efektu Automatizácia: Automatický proces pri zapnutí a vypnutí prístroja alebo ekvivalent | ks | 1 |

.