Príloha E k súťažným podkladom

Tabuľka návrhov na plnenie kritérií

- Uchádzač je povinný uviesť číselné hodnoty svojho návrhu do nižšie uvedenej tabuľky a zároveň predložiť aj vlastný  Podrobný aktualizovaný rozpočet predmetu zákazky , ktorý  uchádzač vyhotoví  na celý predmet zákazky.

- Uchádzač uvedie číselné hodnoty svojho návrhu do nižšie uvedenej tabuľky:

| Názov/výrobca/model | Množstvo | Cena bez DPH za jednotku | Cena bez DPH spolu |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za predmet zákazky bez DPH / s DPH |  |  |  |

Obchodné meno a sídlo uchádzača: ......................................................................................

Postup verejného obstarávania: Verejné obstarávanie s finančným limitom nadlimitnej zákazky – verejná súťaž

Predmet zákazky:  „Operačný mikroskop“

Verejný obstarávateľ: 	Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Obchodné meno uchádzača:        	               (vyplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania:	                            (vyplní uchádzač)

IČO uchádzača:                          		              (vyplní uchádzač)

Kontaktná osoba uchádzača:                               (vyplní uchádzač)

Cena za predmet zmluvy pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne poskytovanie služieb po celú dobu trvania zmluvy.

Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na tri desatinné miesta.

| Operačný mikroskop pre neurochirurgické výkony | Ano/nie |
| --- | --- |
| • Robotické riadenie rotácie statívu, ramien a optiky mikroskopu v 6 osiach |  |
| - Podlahový statív s kolieskami pre ľahkú manipuláciu vo všetkých smeroch s centrálnou brzdou |  |
| • Uzavretý a kompaktný dizajn s plne integrovanými káblami a svetlovodičmi |  |
| • Integrovaný optický delič pre bočnú pozíciu. |  |
| • Integrovaný optický delič pre pozíciu face-to-face |  |
| • Binokulárne tubusy, naklápanie v rozsahu min. 0-180º a zároveň polohovanie v horizontálnej i vertikálnej rovine pre operatéra i asistenta s centrálnym nastavením PD a s priamym zväčšením 50% |  |
| • Širokouhlé okuláre s dioptrickou korekciou |  |
| • Integrovaná elektronicky kontrolovaná clona pre zlepšenie hĺbky ostrosti |  |
| • Variabilná pracovná vzdialenosť nastaviteľná manuálne, motoricky alebo pomocou autofokusu, rozsah min. 200 mm až 625 mm |  |
| • Laserový autofokus |  |
| • Automatická úprava rýchlosti zaostrenia v závislosti na aktuálnom zväčšení |  |
| • Automatická úprava intenzity svetla v závislosti na aktuálnom zväčšení |  |
| • Motorizované zaostrenie s nastaviteľnou rýchlosťou |  |
| • Funkcia zapamätania pozícií ohniska |  |
| • Používateľ musí mať možnosť výberu uloženej pozície ohniska buď z rukoväte alebo nožného ovládača a presúvať mikroskop automaticky do zvolenej pozície. |  |
| • Integrované xenónové osvetlenie vrátanie zálohy, min. 2 x 300W |  |
| • Zobrazenie zostávajúcej doby životnosti aktuálne používanej lampy |  |
| • Automatická indikácia chybnej lampy |  |
| • Monitorovanie a výstraha systému pri prekročení individuálne zadanej intenzity osvetlenia |  |
| • Nastaviteľné ergonomické rúčky, symetrické, s programovateľnými tlačidlami pre ovládanie funkcií mikroskopu – min. 5 funkcií |  |
| • Automatické vyváženie mikroskopu vo všetkých osiach |  |
| • Vákuum systém pre odsatie vzduchu zo sterilných návlekov |  |
| • Identifikácia sterilného návleku pomocou RFID kódu |  |
| • Videokamera integrovaná do hlavy mikroskopu, minimálne rozlíšenie full HD |  |
| • Ovládanie mikroskopu pomocou dotykového LCD, rozlíšenie min. full HD |  |
| • Rotácia dotykového LCD v rozsahu min. ±125° |  |
| • Integrovaný LAN interface |  |
| • Integrovaný DICOM interface |  |
| • Servisný modul pre vzdialenú diagnostiku |  |
| • Integrovaný konektor pre pripojenie navigácie |  |
| • Integrovaný digitálny rekordér do statívu mikroskopu s možnosťou zhotovenia snímkov alebo videozáznamu |  |
| • Stereoasistent z P alebo Ľ strany s binokulárnym tubusom |  |
| • Systém musí obsahovať mikro-pozorovací nástroj, ktorý slúži na endogénnu vizualizáciu tkaniva mimo viditeľnosti mikroskopu |  |
| - Rozlíšenie integrovaného mikro-pozorovacieho nástroja min. full HD |  |
| - Pracovná vzdialenosť mikro-pozorovacieho nástroja v rozsahu min. 5mm až 30mm |  |
| - Mikro-pozorovací nástroj s možnosťou re-sterilizácie |  |
| • Plne integrovaný modul pre fluorescenčnú detekciu tumoru |  |
| • Plne integrovaný modul pre intraoperatívnu angiografickú diagnostiku |  |
| • Plne integrovaný modul na sledovanie dynamiky prietoku krvi |  |
| • Napájanie 240V, 50Hz |  |
| • Záruka minimálne 24 mesiacov |  |
| • Servis do 48 hod od nahlásenia poruchy |  |
| • ŠUKL |  |
| • Označenie CE a certifikát |  |
| • Slovenský návod na obsluhu |  |
| • Doprava do FNsP Žilina |  |
| • Záručný servis minimálne 24 mesiacov |  |
| • Možnosť objednania a dodávky príslušenstva samostatne ako náhradný diel |  |
| • Nové nepoužívané a nerepasované zariadenie |  |
| Iné podmienky dodávky: |  |
| · zaškolenia personálu (aj opakovane) počas prvých dvoch mesiacov po inštalácii prístroj |  |
| · technická dokumentácia - manuál pre obsluhu v slovenskom jazyku aj vo formáte pdf. |  |

V ..............................................	dňa .....................................

........................................................

(meno, priezvisko a funkcia 								                   oprávnenej osoby uchádzača )

Poznámka:

-podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

( v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)