NADLIMITNÁ ZÁKAZKA

Verejná súťaž

postupom podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

SÚŤAŽNÉ	PODKLADY

na predmet zákazky

Prístrojové vybavenie pre výskumné účely projektu: Analýza kardiovaskulárnej a imunologickej odpovede pacientov po prekonaní COVID-19

(TOVARY)

Príloha č. 1

Časť 2: Špeciálne laboratórne zariadenia

pre molekulovú biológiu

- STRUČNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je dodanie prístrojového vybavenia, laboratórnych prístrojov a zariadení pre výskumné účely projektu: Analýza kardiovaskulárnej a imunologickej odpovede pacientov po prekonaní COVID-19 so zameraním na výskum nových diagnostických markerov a terapeutických prostriedkov (AKARDIO) definovaného v projekte Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Predpokladaná hodnota zákazky - časť  2: Špeciálne laboratórne zariadenia pre molekulovú biológiu je 169 120,67 eur bez DPH.

  - Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedať všetkým platným právnym predpisom Slovenskej republiky.

  - Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, vyloženie v mieste dodania, vybalenie, uloženie do priestorov verejného obstarávateľa, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa o správnom užívaní predmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu, ako aj poskytovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby.

  - Uchádzač sa zaväzuje dodať predmet zákazky s minimálnymi technickými parametrami požadovanými verejným obstarávateľom.

  - Uchádzač v rámci ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť požiadavku technickej špecifikácie zadefinovanej v rámci jednotlivých ucelených častí a musí predložiť ponuku na všetky požadované položky. V prípade, že ponuka v rámci jednotlivých ucelených častí nesplní požiadavku technickej špecifikácie, alebo nebude predložená ponuka na všetky požadované položky, uchádzač bude v tejto časti z verejného obstarávania vylúčený.

  - V prípade, kde sú uvedené špecifikácie navrhovaných výrobkov, materiálov alebo tovarov pomocou odkazu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby platí, že môže byť ponúknutý a bude akceptovaný aj iný – ekvivalentný výrobok, ak má porovnateľné kvalitatívne alebo výkonnostné charakteristiky ako tie, ktoré uviedol verejný obstarávateľ, a zároveň ak spĺňa požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je výrobok určený. Pri navrhovaní ekvivalentných výrobkov musí uchádzač postupovať s odbornou starostlivosťou, pri ktorej musí zohľadniť pôvodný verejným obstarávateľom požadovaný účel a plnú funkčnosť. Predložený ekvivalent nesmie vyžadovať iné vedľajšie náklady, ktoré by musel zabezpečiť verejný obstarávateľ v rámci súčinnosti viažucej sa k plneniu predmetu zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania a prijatím predloženého ekvivalentu nesmie dôjsť k zvýšeným priamym alebo nepriamym nákladom vyplývajúcim z užívania dodaného predmetu zmluvy.

- Hodnotenie splnenia technických požiadaviek

  - Príslušnými dokladmi, dokumentmi podľa bodov 18.2.8 a 18.2.10 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov musí uchádzač preukázať, že ponúkaný predmet zákazky v rámci príslušnej časti predmetu zákazky spĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky.

  - Členovia komisie budú posudzovať splnenie požiadaviek vylučovacím spôsobom, a to SPLNIL (S) / NESPLNIL (N).

  - Tí uchádzači, ktorí boli pri posudzovaní splnenia požiadaviek hodnotení aspoň raz vyjadrením NESPLNIL (N), nesplnili požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

  - Ponuka, ktorej predmet nebude spĺňať čo i len jednu tu uvedenú požiadavku, bude z verejnej súťaže pre príslušnú časť predmetu zákazky vylúčená a nebude sa vyhodnocovať.

  - Minimálne požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky:

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky pre jednotlivé časti, vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 týchto súťažných podkladov.

- Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Časť 2: Špeciálne laboratórne zariadenia pre molekulovú biológiu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Názov položky | Technická špecifikácia položky | Merná jednotka (MJ) | Množstvo MJ |
| 1 | Biohazard box | Minimálne požadované technické parametre: Biohazard, laminárny box 2. triedy s priehľadnými bočnými stenami a vnútornou šírkou 1,2 m. Laminárny box musí mať manuálne otváranie čelného skla s 5° náklonom a 19 cm pracovný otvor. Box musí pracovať s ULPA filtrami s efektivitou 99,999% pre častice s veľkosťou od 0,1 do 0,3 mikrometrov. Laminárny box musí obsahovať stojan, prípojkou na plyn, 2 vnútorné el. zástrčky a UV lampu. Maximálne prístupné rozmery zariadenia sú 134x81 (s operadlom)x140 cm alebo ekvivalent. | ks | 1 |
| 2 | UVC/T-AR DNA/RNA UV-cleaner box | Minimálne požadované technické parametre: UV box pre prácu s DNA/RNAs priehľadnými bočnými stenami. Maximálne prípustné rozmery: 72 × 54 × 56 cm. V zariadení musí byť zabudovaný UV recyrkulátor s UV lampou 1 x 25W, TUV 25W, UV (λ = 253,7 nm) a bežnou lampou 1 x TLD-15W. Minimálna pracovná plocha musí mať rozmer 645 × 490 mm alebo ekvivalent. | ks | 1 |
| 3 | Fluorometer | Minimálne požadované technické parametre: Stolný fluorimeter s príslušenstvom schopný merať koncentráciu DNA a RNA, kvalitu proteínov a kvalitu a integritu RNA a koncentráciu Ion Torrent NGS knižníc systém využívajúci pre kvantifikáciu špecifické fluorofory, ktoré emitujú žiarenie len ak sú naviazané na svoj cieľ, čo výrazne redukuje prípadný šum spôsobený prítomnosťou kontaminantov vstavaný dotykový displej s veľkosťou 5.7" pre ľahké nastavenie experimentu naprogramovaná reagenčná kalkulačka pre urýchlenie prípravy pracovných roztokov pracovný objem v rozsahu minimálne 1-20ul, zaručujúci spoľahlivú detekciu aj pri vysoko nariedených vzorkách vnútorná pamäť pre aspoň 500 vzoriek možnosť exportu dát priamo na USB alebo pomocou USB káblu priamo do PC možnosť personalizácie zariadenia vďaka pamäti najviac používaných esejí citlivosť 5 log zdroj excitácie: modrá LED (max 470 nm), červená LED (max 635nm) excitačné filtre: modrý ( 430-495 nm) , červený (600-645 nm) emisné filtre: zelený ( 510-580 nm) , červený ( 665-720 nm)optická detekcia: využívajúca fotodiódy s kapacitou merania v rozmedzí 300-1000 nm čas prípravy prístroja pred meraním 35 sekúnd a menej súčasťou dodávky musí byť: balík spotrebného materiálu (meracie skúmavky 500ks, 1X dsDNA HS Assay Kit, 500 assays, WiFi Dongle) alebo ekvivalent. | ks | 1 |
| 4 | Stolový autoklav | Minimálne požadované technické parametre: Horizontálny autokláv s nominálnym objemom komory min. 20 L, rozmermi komory min. 260 x 240 a výhrevnou kapacitou min. 3,5 kW. Komora autoklávu musí byť vyhotovená z najkvalitnejšieho typu ocele 1.4571 (V4A) AISI 316 Ti alebo ekvivalent. Autokláv musí mať integrovaný generátor pary, automatické plnenie demi vody do autoklávu a systém na jej úpravu. Auktokláv musí mať dotykový displej a pamäť min. na 25 sterilizačných programov. Zariadenie musí mať pamäť na min. 500 sterilizačných cyklov. Súčasťou autoklávu musí byť vákuový systém pre dôkladnú sterilizáciu pórovitého a tuboidného materiálu spolu s dodatočným sušením pevných látok a osadeným výstupným filtrom pre sterilizáciu biohazardných látok. Pre najvyššiu možnú bezpečnosť musí mať autokláv zamykanie dverí po celom obvode dverí, nie len bodovo alebo ekvivalent. | ks | 1 |
| 5 | Sterilizátor | Minimálne požadované technické parametre: Požadovaný je sterilizátor s núteným prúdením vzduchu v komore (s ventilátorom nastaviteľný po krokoch min. - 10 %) s teplotný rozsah min. od +20°C nad teplotu okolia až do +250°C. Zariadenie musí mať min. 2x PT100 teplotný senzor dvojitý TwinDISPLAY alebo ekvivalent, pre zobrazenie všetkých hodnôt bežiaceho procesu. Súčasťou dodávky musí byť software pre kontrolu systému. Zariadenie musí mať komoru o objeme minimálne 30 litrov a maximálne prípustné rozmery, kvôli ergonómii v laboratóriu sú: 59x71x44 cm alebo ekvivalent. | ks | 1 |
| 6 | Centrifúga I | Minimálne požadované technické parametre: Chladená stolová centrifúga s rozsahom otáčok minimálne do 18 000 RPM s rozsahom nastavenia teplôt od -20°C do +40°C s displejom pre zobrazenie aktuálnych hodnôt s možnosťou nastavenia 60 programov s vysokoúčinným chladením s automatickou identifikáciou rotora s bez-údržbovým indukčným motorom s automatickým monitorovaním nevyváženosti, motorizovaným uzamykaním veka a monitorovaním životnosti rotora s komorou z nehrdzavejúcej ocele pre jednoduché čistenie s oknom na veku pre externú kontrolu otáčok s 3 rotormi: 1 uzatvárateľný uhlový rotor s vekom pre minimálne 12 PCR stripov, s celkovou kapacitou minimálne 96 x 0,2 ml PCR vialiek, s otáčkami minimálne 16 400 RPM 1 uzatvárateľný uhlový rotor s vekom s kapacitou minimálne 24 x 2 ml vialiek, s rozsahom otáčok minimálne do 18 000 RPM a rozsahom RFC minimálne do 29 500 x g 1 výkyvný rotor s adaptérmi pre minimálne 8 mikrotitračných platničiek s rozsahom otáčok minimálne do 4 700 RPM a rozsahom RFC minimálne do 3 200 x g alebo ekvivalent. | ks | 1 |
| 7 | Centrifúga II | Minimálne požadované technické parametre: Chladená stolová mikrocentrifúga s rozsahom otáčok minimálne do 15 000 RPM s vysokoúčinným chladením s nastavením teploty v rozsahu od -10°C do +40°C s LCD displejom s motorizovaným uzamykaním a automatickým odomykaním veka s komorou z nehrdzavejúcej ocele pre jednoduché čistenie s oknom na veku pre externú kontrolu otáčok s možnosťou nastavenia minimálne 10 programov s 2 rotormi: 1 hermeticky uzatvárateľný uhlový rotor pre minimálne 4 PCR stripy, s celkovou kapacitou minimálne 32 x 0,2 ml PCR vialiek, s rozsahom otáčok minimálne 15 000 RPM a rozsahom RFC minimálne do 16 500 x g 1 hermeticky uzatvárateľný uhlový rotor s kapacitou minimálne 24 x 2 ml vialiek, s rozsahom otáčok minimálne do 15 000 RPM a rozsahom RFC minimálne do 20 500 x g alebo ekvivalent. | ks | 1 |
| 8 | Centrifúga III | Minimálne požadované technické parametre: Kompaktná stolová mikrocentrifúga s rozsahom otáčok minimálne do 14 800 RPM s LCD displejom s bezúdržbovým motorom s motorizovaným uzamykaním veka s oknom na veku pre externú kontrolu otáčok s 2 rotormi: 1 uzatvárateľný uhlový rotor s vekom pre minimálne 2 PCR stripy, s celkovou kapacitou minimálne 16 x 0,2 ml PCR vialiek, s otáčkami minimálne 14 800 RPM a rozsahom RFC minimálne do 11 500 x g 1 uzatvárateľný uhlový rotor s vekom s kapacitou minimálne 24 x 2 ml vialiek, s rozsahom otáčok minimálne do 14 800 RPM a rozsahom RFC minimálne do 16 100 x g, s adaptérmi pre 0,5 ml vialky alebo ekvivalent. | ks | 1 |
| 9 | ThermoMixer C s dvomi blokmi | Minimálne požadované technické parametre: Termomixer s frekvenciu miešania min. v rozsahu 300 – 3 000 rpm. Požadované nastavenie teploty v rozsahu 1 °C - 100 °C s presnosťou nastavenia teploty lepšou ako ±0.5 °C pri 20 – 45 °C. Rýchlosť zohrievania zariadenie max. 7 °C/min. Rýchlosť chladenia max. 2.5 °C/min medzi 100 °C a RT. Požadovaná obežná dráha miešania aspoň 3 mm. alebo ekvivalent. Súčasťou dodávky prístroja musia by aj 2 bloky, podľa výberu obstarávateľa. | ks | 2 |
| 10 | Suchý termostat | Minimálne požadované technické parametre: Požadovaný je suchý termostat s nastavením teploty min. v rozsahu + 5°C nad okolitú teplotu až +120°C s krokom nastavenia 0,1 °C. Rýchlosť ohrevu z 25 °C na 120 °C kratšia ako 25 min. Súčasťou dodávky musí byť block na skúmavky alebo ekvivalent. | ks | 2 |
| 11 | Roller na skúmavky | Minimálne požadované technické parametre: Roller na skúmavky s 5 valcami fixnou rýchlosťou 38 rpm a nakláňaním aspoň +/-5° alebo ekvivalent. | ks | 2 |
| 12 | Multi-vortex | Minimálne požadované technické parametre: Vortex s dotykovým alebo kontinuálnym chodom. Možnosť výberu ďalších nástavcov: nadstavce PV-32 na 32 skúmaviek (0,2 ml, 0,5 ml, 1,5 ml) nadstavce PL-1 na 1 skúmavku (max. 50 ml). Nastaviteľná rýchlosť: min. v rozsahu 500 - 3 000 rpm. Orbitálna odchýlka: max. 2 mm. Max. dĺžka operačného času: 8 h. Rozmery: max. 120 x 180 x 100 mm. Hmotnosť: max. 1,5 kg alebo ekvivalent. | ks | 2 |
| 13 | RVC | Univerzálne stolové zariadenie s vákuovou pumpou, zabezpečujúce odparenie a skoncentrovanie vzoriek rôzneho charakteru, so systémom vykurovania, s rozsahom od +30 °C do +80 ° C, prostredníctvom infračervených lámp , s rýchlosťou otáčok až do 1750 rpm a s kapacitou umiestnenia 72 x 1.5/2.2 ml eppendorf vialiek alebo ekvivalent. | ks | 1 |
| 14 | Multidetekčný reader | Minimálne požadované technické parametre: Multidetekčný reader s možnosťou detekcie: absorbancie: monochromátor s rozsahom vlnovej dĺžky min. 200 - 999 nm s inkrementom 1 nm a dynamický rozsah min. 4,0 OD, fluorescencie: min. rozsah 300 - 700 nm, s filtrami, luminiscencie s rozsahom vlnových dĺžok min. 300 - 700 nm a dynamickým rozsahom min. 106 systém musí umožňovať Alpha s možnosťou čítať AlphaScreen a AlphaLISA assay Systém musí umožňovať čítať 6- až 384-jamkové platničky spolu s ich 4-zónovou inkubáciou až do 50 °C. Zariadenie musí umožňovať platničky miešať až v 2 módoch: lineárne ako aj orbitálne. Reader musí byť kompatibilný s TAKE3 platničkami na meranie mikroobejmov od 2 µL alebo ekvivalent. | ks | 1 |
| 15 | Bezpečnostne uzamykateľne plechové skrine na chemikálie | Minimálne požadované technické parametre: Skriňa na horľaviny s minimálnou 30 min. odolnosťou na predpisové skladovanie zápalných médií v pracovných priestoroch podľa DIN EN 14470-1 a TRGS 510 požadovaná je typová skúška požiarnej odolnosti, skúška protipožiarnej ochrany, skúška GS, Robustná konštrukcia s dlhou životnosťou, 3-násobný záves dverí. Dvere sa musia aretovať v každej polohe – v prípade požiaru sa otvorené dvere musia samočinne zatvoriť. požadovaný je pevne integrovaný, podjazdný sokel pre jednoduchú a rýchlu preprava skrine. Dvere musia byť uzamykateľné profilovým cylindrickým zámkom (vhodné pre uzatváracie systémy) alebo ekvivalent. | ks | 2 |
| 16 | Odkvapkávač na sklo | Minimálne požadované technické parametre: Odkapávač na sklo s odtokovým kanálom. Stolné prevedenie, PVC/PP, 50x50cm alebo ekvivalent. | ks | 2 |
| 17 | Vysokokapacitný systém akcelerovanej elektroforézy bez čipu pre kontrolu kvality DNA a RNA | Minimálne požadované parametre: Vysokokapacitný systém akcelerovanej elektroforézy bez čipu pre kontrolu kvality DNA a RNA v rámci postupov next-generation sequencing, kvantitatívnej PCR, microarray techník a genotypizácie High-throughput systém plne automatizovanej akcelerovanej elektroforézy DNA a RNA. Rýchlosť analýzy 1 vzorka za 1 min pri spotrebe vzorky max. 2 mikrolitre. Nečipová metóda, spotrebný materiál predpripravený, bez potreby nastavovania alebo časovej a teplotnej ekvilibrácie alebo čistenia, možnosť uloženia nepoužitého spotrebného materiálu a použitia neskôr. Automatizovaná manipulácia bez kontaminácie a nechceného prenosu materiálu – samostatné dráhy pre separáciu molekúl, jedna vzorka - jedna pipetovacia špička, vzorky aj laddery nanášané automaticky. Kontrola kvality biologických vzoriek v rámci postupov qPCR, microarray, next-generation sequencing, genotypizácie. DNA assays v rozsahu 35-5.000 bp, gDNA assays v rozsahu 200-60.000 bp, RNA assays v rozsahu 50-6000 báz. High sensitivity verzie kitov pre vysokocitlivé analýzy DNA a RNA, analýza genomickej DNA. Bloky pre tuby a stripy s 8-imi tubami. Integrovaná čítačka čiarových kódov. Súčasťou prístroja je aj softvér, možno dodať aj s laptopom s predinštalovaným softvérom. Evaluácia integrity RNA je pomocou parametra RINe (ekvivalent štandardného parametra RNA Integrity Number) a integrity DNA pomocou unikátneho parametra DIN. Zobrazovanie separačných záznamov vo forme elektroferogramov, gélov a sumárnych tabuliek. Zaškolenie na mieste dodania prístroja, vrátane inštruktáže pre rutinnú prevádzku a údržbu v slovenskom jazyku, poradenská služba v slovenskom jazyku. Súčasťou dodávky a montáže zariadenia musia byť všetky potrebné časti a softvér potrebný k úspešnej inštalácii alebo ekvivalent. | ks | 1 |

.