Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je nákup 81 ks automatických externých defibrilátorov, ktoré sa použijú ako pomôcka pri poskytovaní prvej pomoci tým, že pomocou elektrického výboja je schopný obnoviť správny srdcový rytmus. Je určený ako pomôcka pri poskytovaní prvej pomoci pre Hasičský a záchranný zbor SR.

Opis a špecifikácia jednotlivých položiek predmetu zákazky:

Technické parametre, funkcionality resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tejto časti podkladov sú špecifikované ako minimálne technické parametre, resp. minimálne technické funkcionality požadovaného predmetu zákazky

| P.č. | Názov položky a technická špecifikácia | Uchádzač uvedie vlastný návrh plnenia |
| --- | --- | --- |
|  | Automatický externý defibrilátor (AED) |  |
| 1 | vizuálna a akustická nápoveda pri defibrilácií |  |
| 2 | akustické vedenie kardiopulmonálnej resuscitácie (KPR) |  |
| 3 | ukladanie záznamu informácií – rytmus EKG, dáta príhody, identifikáciu prístroja a záznam hlasov záchranárov |  |
| 4 | piktogramy s pokynmi pre užívateľov |  |
| 5 | monitor: ľahko čitateľný a podsvietený, farebné prevedenie monitoru s veľkosťou min. 4,2“inch (min.10,6 cm) |  |
| 6 | monitor: zobrazenie minimálne dvoch kriviek EKG |  |
| 7 | monitor: zobrazenie minimálne dvoch parametrov vitálnych funkcií postihnutého |  |
| 8 | jazyk zariadenia: slovenský, český jazyk |  |
| 9 | automaticky predprogramovaná voľba energie |  |
| 10 | kapacita batérií: nie menej ako 160 výbojov alebo 4 hodiny monitorovania |  |
| 11 | pohotovostná doba minimálne 5 rokov |  |
| 12 | batérie: dobíjateľné, bez údržbové a lítiové |  |
| 13 | súčasťou balenia: defibrilačné elektródy pre dospelých 1x |  |
| 14 | súčasťou balenia: defibrilačné elektródy pre deti 1x |  |
| 15 | elektródy: s popisom uloženia na pacienta pri KPR, jednorazové a nalepovateľné |  |
| 16 | možnosť pripojenia senzora vyhodnocujúceho správnu hĺbku kompresie pri KPR |  |
| 17 | odolnosť pred vodou a prachom: IP ochrana - IP 66 |  |
| 18 | maximálna hmotnosť je do 2,5 kg |  |
| 19 | odolnosť proti vibráciám a nárazom: DIN EN 1789 |  |

Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t.j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

Ostatné požiadavky  k predmetu zákazky:

Pri dodaní predmetu zákazky je uchádzač povinný:

- predložiť certifikát o zhode k výrobku, alebo náležitosti podľa zákona č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

- predložiť užívateľskú dokumentáciu výrobku (návod na použitie);

- všetky dokumenty musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku, akceptovaný je aj český jazyk;

- súčasťou dodávky musí byť kvalifikované zaškolenie  obsluhy (min. 20 ľudí) na používanie AED,

- dodanie AED musí byť do štyroch mesiacov od podpisu zmluvy.

Miesto dodania predmetu zákazky:

Centrálny sklad HaZZ - Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Bánovská 8111, 010 01 Žilina