NADLIMITNÁ ZÁKAZKA

Verejná súťaž

postupom podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

SÚŤAŽNÉ	PODKLADY

na predmet zákazky

Prístrojové vybavenie pre výskumné účely projektu: Analýza kardiovaskulárnej a imunologickej odpovede pacientov po prekonaní COVID-19

(TOVARY)

Príloha č. 1

Časť 4: Základné laboratórne zariadenia

- STRUČNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je dodanie prístrojového vybavenia, laboratórnych prístrojov a zariadení pre výskumné účely projektu: Analýza kardiovaskulárnej a imunologickej odpovede pacientov po prekonaní COVID-19 so zameraním na výskum nových diagnostických markerov a terapeutických prostriedkov (AKARDIO) definovaného v projekte Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Predpokladaná hodnota zákazky - časť  4: Základné laboratórne zariadenia je 45 843,33 eur bez DPH.

  - Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedať všetkým platným právnym predpisom Slovenskej republiky.

  - Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, vyloženie v mieste dodania, vybalenie, uloženie do priestorov verejného obstarávateľa, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa o správnom užívaní predmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu, ako aj poskytovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby.

  - Uchádzač sa zaväzuje dodať predmet zákazky s minimálnymi technickými parametrami požadovanými verejným obstarávateľom.

  - Uchádzač v rámci ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť požiadavku technickej špecifikácie zadefinovanej v rámci jednotlivých ucelených častí a musí predložiť ponuku na všetky požadované položky. V prípade, že ponuka v rámci jednotlivých ucelených častí nesplní požiadavku technickej špecifikácie, alebo nebude predložená ponuka na všetky požadované položky, uchádzač bude v tejto časti z verejného obstarávania vylúčený.

  - V prípade, kde sú uvedené špecifikácie navrhovaných výrobkov, materiálov alebo tovarov pomocou odkazu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby platí, že môže byť ponúknutý a bude akceptovaný aj iný – ekvivalentný výrobok, ak má porovnateľné kvalitatívne alebo výkonnostné charakteristiky ako tie, ktoré uviedol verejný obstarávateľ, a zároveň ak spĺňa požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je výrobok určený. Pri navrhovaní ekvivalentných výrobkov musí uchádzač postupovať s odbornou starostlivosťou, pri ktorej musí zohľadniť pôvodný verejným obstarávateľom požadovaný účel a plnú funkčnosť. Predložený ekvivalent nesmie vyžadovať iné vedľajšie náklady, ktoré by musel zabezpečiť verejný obstarávateľ v rámci súčinnosti viažucej sa k plneniu predmetu zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania a prijatím predloženého ekvivalentu nesmie dôjsť k zvýšeným priamym alebo nepriamym nákladom vyplývajúcim z užívania dodaného predmetu zmluvy.

- Hodnotenie splnenia technických požiadaviek

  - Príslušnými dokladmi, dokumentmi podľa bodov 18.2.8 a 18.2.10 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov musí uchádzač preukázať, že ponúkaný predmet zákazky v rámci príslušnej časti predmetu zákazky spĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky.

  - Členovia komisie budú posudzovať splnenie požiadaviek vylučovacím spôsobom, a to SPLNIL (S) / NESPLNIL (N).

  - Tí uchádzači, ktorí boli pri posudzovaní splnenia požiadaviek hodnotení aspoň raz vyjadrením NESPLNIL (N), nesplnili požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

  - Ponuka, ktorej predmet nebude spĺňať čo i len jednu tu uvedenú požiadavku, bude z verejnej súťaže pre príslušnú časť predmetu zákazky vylúčená a nebude sa vyhodnocovať.

  - Minimálne požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky:

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky pre jednotlivé časti, vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 týchto súťažných podkladov.

- Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Časť 4: Základné laboratórne zariadenia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Názov položky | Technická špecifikácia položky | Merná jednotka (MJ) | Množstvo MJ |
| 1 | Mraznička I. | Minimálne požadované technické parametre: Hlbokomraziaci box o objeme min. 810-820 L s možnosťou nastaviť teplotu v rozsahu min. -40 až -90 °C. Maximálne prípustné rozmery boxu sú 130x101x200 cm. Hlbokomraziaci box musí mať hrubú min. 120 mm izoláciu, pre dobrú teplotnú stabilitu. Musí byť vybavený nezávislou "TRUE DUAL" technológiou chladenia s 2 kompresormi. Zariadenie musí mať min. 7" dotykový displej. Musí mať min. 5 políc a kapacitu minimálne 580ks 50 mm krabičiek resp. minimálne 250 ks 96 mm krabičiek alebo ekvivalent. | ks | 1 |
| 2 | Mraznička II. | Minimálne požadované technické parametre: Hlbokomraziaci box o objeme min. 380-390 L s možnosťou nastaviť teplotu v rozsahu min. -40 až -90 °C. Maximálne prípustné rozmery boxu sú 86x101x200 cm. Musí byť vybavený nezávislou "TRUE DUAL" technológiou chladenia s 2 kompresormi. Zariadenie musí mať min. 7" dotykový displej. musí mať min. 5 políc a kapacitu minimálne 250ks 50 mm krabičiek resp. minimálne 105 ks 96 mm krabičiek alebo ekvivalent. | ks | 1 |
| 3 | Mraznička III. | Minimálne požadované technické parametre: Mraznička pre laboratórne účely Musí byť vybavená min. nasledovnými výstupmi: výstup alarmov, výstupom RS 485 pre monitoring teplôt. Min. požadovaný objem brutto/netto: 310/284 L. Musí mať digitálny ukazovateľ teploty, ktorá musí byť nastaviteľná v rozsahu: -9 až -30 °C s krokom 0,1°C alebo ekvivalent. | ks | 1 |
| 4 | Výrobník ľadu | Minimálne požadované technické parametre: Výrobník ľadu - triešte, chladený vzduchom. Musí byť vybavený zásobníkom na min. 10 kg. Výkonom min. 60kg ľadu/24hod. Zariadenie musí mať spotrebu vody 1 l vody / 1 kg ľadu. Maximálne prípustné rozmery 45x62x68 cm alebo ekvivalent. | ks | 1 |
| 5 | Germicídny žiarič I. | Minimálne požadované technické parametre: Germicídny žiarič s pevným kĺbom na uchytenie na stenu. Používa sa na dezinfekciu povrchov a vzduchu bez prítomnosti ľudí alebo ekvivalent. | ks | 2 |
| 6 | Mobilný germicídny žiarič | Minimálne požadované technické parametre: Mobilný germicídny žiarič na kolieskach s predným a zadným snímačom pohybu. Používa sa na dezinfekciu povrchov a vzduchu bez prítomnosti ľudí alebo ekvivalent. | ks | 2 |
| 7 | Priamy germicídny žiarič | Minimálne požadované technické parametre: Priamy germicídny žiarič - (použitie bez prítomnosti ľudí v miestnosti) alebo ekvivalent. | ks | 2 |
| 8 | Výrobník ľadovej drte | Minimálne požadované technické parametre: výrobník ľadovaj drte vo vyhotovení z nehrdzavejúcej ocele Chladený vzduchom. Zásobník na minimálne 3kg ľadovej drte. Výrobná kapacita minimálne10 kg/ 24h alebo ekvivalent. | ks | 1 |
| 9 | Vodný kúpeľ | Minimálne požadované technické parametre: požadovaný je digitálny model vodného kúpeľa s presným mikroprocesorovým riadením, kontrolou výšky hladiny vody a alarmom pri prekročení nastavenej teploty. Objem kúpeľa: maximálne 8 l Rozsah teplôt: min. od +25°C do 99°C. Stabilita teploty lepšia ako ±0,2 °C; Displej: LED; rozlíšenie displeja: min. 0,1 °C. Tepelný výkon minimálne 1000 W. Požadované je veko s držiakmi skúmaviek: držiak na min. 24 skúmaviek s priemerom 16/17 mm , odolný minimálne do teploty +100 °C, z nehrdzavejúcej ocele; držiak na 21 skúmaviek s priemerom 30/31 mm, odolný minimálne do teploty +80 °C alebo ekvivalent. | ks | 1 |
| 10 | Laboratórna chladnička | Minimálne požadované technické parametre: Chladnička pre laboratórne účely s ventilátorom. musí byť vybavená min. nasledovnými výstupmi: výstup alarmov, výstupom RS 485 pre monitoring teplôt. Min. objem brutto/netto: 360/344 L. Musí mať digitálny ukazovateľ teploty, ktorá je nastaviteľná v rozsahu: 3 až 8°C v krokoch po 0,1°C. Chladnička musí mať presklenné samozatváracie dvere, optický a akustický alarm, LED osvetlenie, prechodku pre ext. senzor teploty, HardLine design alebo ekvivalent. Maximálne prípustné rozmery: 180 x 60 x 60 cm alebo ekvivalent. | ks | 2 |
| 11 | Mikrovlnná rúra | Minimálne požadované technické parametre: Mikrovlnná rúra z nehrdzavejúcej ocele. Keramické antibakteriálne dno. Rovnomerný ohrev, ovládanie jedným tlačidlom, hodiny, zvuková signalizácia, poistka. Príkon aspoň do 1000 W. Objem aspoň do 25 l alebo ekvivalent. | ks | 1 |
| 12 | Germicídny žiarič II. | Minimálne požadované technické parametre: Zariadenie na dezinfekciu vzduchu a povrchov UV žiarením. Priame ožarovanie. Na mobilnom stojane, so spínacími hodinami alebo ekvivalent. | ks | 1 |