Príloha č. 1 súťažných podkladov

|  |
| --- |
| **opis predmetu zákazky** |

**Opis predmetu zákazky**

Odborné prehliadky, pravidelná údržba, skúšky, odstraňovanie porúch v rámci pozáručného servisu pre autonómne dýchacie prístroje, evakuačné dýchacie prístroje a evakuačné sady, ochranné protichemické obleky, oživovacie prístroje, detekčné prístroje a analyzátory dychu a ich kalibrácie (justáže), kontrolné a meracie zariadenie a ich modifikácie, plniace zariadenie a kompresory, servis a revízie tlakových fliaš oceľových aj kompozitných a školenia užívateľov prostriedkov protiplynovej služby vyrobených alebo zastúpených firmou Dräger, Lübeck Nemecko.

**Parametre predmetu zákazky:** Predmetom zákazky je uskutočnenie odborných prehliadok pravidelnej údržby, skúšok, odstraňovanie porúch v rámci pozáručného servisu a školenia užívateľov pre autonómne dýchacie prístroje (ďalej len „ADP“) evakuačné dýchacie prístroje a evakuačné sady, ochranné protichemické obleky pretlakové, oživovacie prístroje, detekčné prístroje a analyzátory dychu a ich kalibrácie (justáže), kontrolné a meracie zariadenie, plniace zariadenie a kompresory, servis a revízie tlakových fliaš k ADP na stlačený vzduch, ktoré sú prostriedkami príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „HaZZ“) zabezpečujúce ochranu dýchacích ciest, ochranu povrchu tela, detekciu nebezpečných látok pri výkone povolania hasiča, bližšie špecifikovaných v Technickej špecifikácii tohto opisu predmetu zákazky, v období 48 mesiacov pre potreby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, vrátane dopravy a vykládky z/do zberných miest. Vzhľadom k tomu, že tieto prostriedky chránia život a zdravie príslušníkov HaZZ je nevyhnutné, aby sa dohliadlo   
na bezchybný technický stav týchto prostriedkov. V zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov HaZZ a pokynov výrobcu týchto prostriedkov je potrebné zabezpečiť pravidelnú údržbu, odborné prehliadky, skúšky a opravy prostriedkov zaradených v HaZZ.

**Termín plnenia:** Dodávky podľa objednávok na 48 mesiacov od uzavretia zmluvy.

|  |
| --- |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** |
| 1. **Predmetom zákazky sú:**     1. Vykonanie odborných prehliadok, pravidelnej údržby, servisných prehliadok, skúšok a opráv na ADP Dräger podľa servisných intervalov a pravidelných prehliadok ktoré odporúča výrobca,    2. Vykonanie odborných prehliadok, pravidelnej údržby, skúšok a opráv na evakuačných dýchacích prístrojoch a evakuačných sadách Dräger podľa servisných intervalov a pravidelných prehliadok ktoré odporúča výrobca,    3. Vykonanie odborných prehliadok, pravidelnej údržby, skúšok a opráv na protichemických ochranných oblekoch plynotesných Dräger, podľa servisných intervalov a pravidelných prehliadok ktoré odporúča výrobca,    4. Vykonanie odborných prehliadok, pravidelnej údržby, skúšok a opráv na oživovacích prístrojoch, ktoré odporúča výrobca,    5. Vykonanie odborných prehliadok, justáže a výmena senzorov na detekčnej technike a analyzátoroch dychu, ktoré odporúča výrobca,    6. Vykonanie odborných prehliadok, pravidelnej údržby, skúšok a opráv na kontrolných,  meracích a testovacích zariadeniach, ktoré odporúča výrobca,    7. Vykonanie odborných prehliadok, pravidelnej údržby, skúšok a opráv na plniace zariadenia a kompresory, ktoré odporúča výrobca,    8. Vykonanie odborných prehliadok, servis a revízie tlakových fliaš oceľových a kompozitných k ADP  na stlačený vzduch,    9. Školenia a preškoľovania užívateľov na obsluhu a údržbu prostriedkov protiplynovej služby (ADP, meracie a detekčné prístroje, skúšobné a meracie zariadenia, protichemické obleky, kompresory, termovízne kamery, alkotesty, oživovacie prístroje každé 2 roky s vystavením certifikátu,    10. Miesto plnenia        1. Krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru:  * KR HaZZ Bratislava,   Radlinského 6, 811 07 Bratislava   * KR HaZZ Trnava,   Vajanského 22, 917 77 Trnava   * KR HaZZ Trenčín,   Gen. M. R. Štefánika 20, 911 49 Trenčín   * KR HaZZ Nitra,   Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra   * KR HaZZ Žilina,   Nám. Požiarnikov 1, 010 01 Žilina   * KR HaZZ Banská Bystrica,   Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica   * KR HaZZ Prešov,   Požiarnická 1, 080 01 Prešov   * KR HaZZ Košice,   Požiarnická 1, 040 01 Košice   * + 1. Zariadenia Prezídia Hasičského a záchranného zboru MV SR, Drieňová 22, 826 86 Bratislava * Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách, Továrenská I, 901 01 Malacky, * Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina, * Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Humennom, Mierová 3, 066 01 Humenné, * Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR, Rožňavská 11, 831 04 Bratislava. * Stredná škola požiarnej ochrany v Žiline,   Bytčianska 110, 010 03 Žilina - Považský Chlmec   * Výcvikové centrum HaZZ Lešť, 962 63 Pliešovce,  1. **Technická špecifikácia:**    1. Autonómne dýchacie prístroje Dräger       1. Vykonať na nosiči ADP všetkých typov pravidelnú ročnú servisnú kontrolu, výmenu opotrebovaných dielov a dielov podľa odporúčania výrobcu + protokol o výstupnej dynamickej skúške,       2. Vykonať na nosiči ADP všetkých typov generálnu prehliadku - výmenu redukčného ventilu po šiestich rokoch v intervale stanovenom výrobcom. Generálnou údržbou sa rozumie výmena výrobcom predpísaných dielov, odborná prehliadka a skúška  + protokol o výstupnej dynamickej skúške,       3. Vykonať ročnú servisnú prehliadku na pľúcnych automatikách PSS, kontrola a výmena opotrebovaných dielov podľa odporúčania výrobcu  + protokol o výstupnej dynamickej skúške,       4. Vykonať trojročnú revíznu prehliadku na pľúcnych automatikách PSS, výmena membrány PA, výmena „O“ krúžkov a výmena opotrebovaných dielov podľa odporúčania výrobcu + protokol o výstupnej dynamickej skúške,       5. Vykonať šesťročnú revíznu prehliadku na pľúcnych automatikách PSS, výmena membrány PA, výmena „O“ krúžkov, a výmena opotrebovaných dielov podľa odporúčania výrobcu + protokol o výstupnej dynamickej skúške,       6. Vykonať ročnú servisnú prehliadku a skúšku tesnosti na ochranných celotvárových maskách k ADP všetkých typov, podľa odporúčania výrobcu  + protokol o výstupnej dynamickej skúške,       7. Vykonať trojročnú revíznu prehliadku na ochranných celotvárových maskách k ADP všetkých typov, výmena výdychových ventilov a výmena opotrebovaných dielov podľa odporúčania výrobcu  + protokol o výstupnej dynamickej skúške,       8. Vykonať šesťročnú revíznu prehliadku na ochranných celotvárových maskách k ADP všetkých typov, výmena výdychových ventilov, pružinky výdychového ventila, riadiacich ventilov, hovorovej membrány a výmena opotrebovaných, poškodených dielov podľa odporúčania výrobcu + protokol o výstupnej dynamickej skúške,       9. Vykonať prestavbu ADP typu PA na PSS + protokol o výstupnej dynamickej skúške,    2. Vykonať servisné a revízne prehliadky  na evakuačných dýchacích prístrojoch a vyvádzacích sadách + protokol o výstupnej dynamickej skúške,    3. Protichemické ochranné obleky Dräger       1. Vykonať ročnú odbornú prehliadku  na protichemických ochranných oblekoch plynotesných všetkých typov (TeamMaster Pro, CPS 7900), výmena opotrebovaných alebo poškodených dielov, opravy a servis podľa odporúčania výrobcu  + protokol o vykonanej skúške,       2. Vykonať dvojročnú servisnú prehliadku  na protichemických ochranných oblekoch plynotesných všetkých typov (TeamMaster Pro, CPS 7900), výmena výdychových ventilov, výmena opotrebovaných alebo poškodených dielov, opravy  a servis podľa odporúčania výrobcu + protokol o vykonanej skúške,    4. Oživovacie prístroje Dräger       1. Vykonať servisné a revízne prehliadky na oživovacích prístrojoch Oxylog, intervaly kontrol a výmena opotrebovaných dielov podľa odporúčania výrobcu  + protokol o vykonanej skúške,    5. Detekčná technika - Multidetektory, analyzátory plynov       1. Vykonať servisné a revízne prehliadky na detekčných prístrojoch a zariadeniach všetkých typov X-am justáže (kalibrácia) každých 6 mesiacov, výmena senzorov po skončení životnosti na detekčných prístrojoch a analyzátoroch dychu Dräger, výmena opotrebovaných a poškodených dielov podľa odporúčania výrobcu + protokol o výmene senzorov a vykonanej výstupnej skúške,    6. Kontrolné a meracie prístroje a ich modifikácie       1. Vykonať servisné, revízne prehliadky a opravy  na testovacích zariadeniach na statické skúšky ADP Testor všetkých typov, pravidelné odborné prehliadky, výmena opotrebovaných, poškodených dielov a kalibrácie podľa odporúčania výrobcu  + protokol o vykonanej skúške,    7. Plniace zariadenia a kompresory       1. Vykonať ročnú servisnú prehliadku na vysokotlakých vzduchových kompresoroch na plnenie tlakových fliaš k ADP – servis a odborné prehliadky podľa odporúčania výrobcu + zápis o vykonanej skúške  do denníka kompresora,       2. Vykonať trojročnú revíznu prehliadku  na vysokotlakých vzduchových kompresoroch  na plnenie tlakových fliaš k ADP – servis, odborné prehliadky a revízie podľa odporúčania výrobcu  + protokol o vykonanej skúške,       3. Vykonať výmenu tlakových hadíc po siedmich rokoch na vysokotlakých vzduchových kompresoroch  na plnenie tlakových fliaš k ADP od výrobcov kompresorov Schifauer, Astra, Univerzal Aquacentrum Praha, podľa odporúčania výrobcu  + protokol o vykonanej skúške,       4. Vykonať výmenu tlakových hadíc po desiatich rokoch na vysokotlakých vzduchových kompresoroch  na plnenie tlakových fliaš k ADP od výrobcov Bauer, Poseidon, Dräger, Arcom, Druccklufttechnik Otto Nemec, Interspiro, podľa odporúčania výrobcu  + protokol vykonanej skúške,       5. Vykonať výmenu nádoby odlučovačov po pätnástich rokoch na vysokotlakých vzduchových kompresoroch na plnenie tlakových fliaš k ADP od výrobcov Bauer, Poseidon, Dräger, Arcom, Druccklufttechnik Otto Nemec, Interspiro podľa odporúčania výrobcu  + protokol vykonanej skúške,       6. Vykonať 1 x ročne elektrorevíziu všetkých kompresorov.    8. Tlakové nádoby k ADP na stlačený vzduch.       1. Vykonať revízie tlakových fliaš raz za 5 rokov, výmena ventilu, kuželky ventilu, ružice ventilu a sinter sitka podľa potreby oceľových a kompozitných fliaš + protokol o vykonanej revizii.       2. Vykonať skúšku objemovej rozťažnosti (volumetrickú skúšku) tlakových nádob kompozitných na základe objednávky objednávateľa (len v prípade viditeľného poškodenia tlakovej nádoby alebo pádu tlakovej nádoby z výšky na tvrdú (betónovú) podlahu) 2. **Náhradné diely:**   Súčasťou zmluvy musí byť nákup náhradných dielov a spotrebného tovaru objednávateľom na základe objednávky na ADP, ochranné protichemické obleky, detekčné prístroje a analyzátory dychu, tlakové fľaše oceľové aj kompozitné:   * 1. Obal NOMEX na 9 l fľaše modrý   2. Upínací pás na fľaše   3. Opasok PA 94 Plus   4. Nastaviteľný popruh PA 94 Plus   5. Hadicové svorky PA 94 Plus   6. Ramenný popruh PA 94 Plus   7. Set ND na nastavenie popruhu PA 94 Plus   8. O-krúžok (10) PSS 4000   9. Membrána (PSS)   10. Gumenná krytka červená (PSS)   11. Upínací pás na fľašu PSS 90   12. Opasok na PSS 90   13. Ochranná krytka PSS 90   14. Opasok - časť PSS 90   15. Opasok kovový uzáver   16. držiak pľúcnej automatiky na opasok   17. Súprava náhradných dielov PSS4000 pás   18. Súprava náhradných dielov PSS4000 opasok   19. Súprava náhradných dielov Spona   20. Sada náhradných dielov PSS4000 nastavovací popruh   21. Sada náhradných dielov PSS4000 ramenná podložka RH   22. Sada náhradných dielov PSS4000 ramenná podložka LH   23. Akumulátor LI-ION - UCF   24. Otvárač trubičiek   25. Napájací zdroj 100-240 VAC   26. Nabíjací modul X-am 7000   27. O-krúžok na pľúcnu automatiku   28. Náhlavový popruh - XPLORE 5500/PN čierna (Xplore 5500/Panorama Nova)   29. Loj na zips - zdrhovadlo (2 ks)   30. Bavlnené rukavice, pár   31. Manžeta na protichemický oblek - rukavice   32. Ochranná krytka výdychového ventilu   33. Rukavice BUTYL veľkosť 10 (pár)   34. Rukavice VITON, veľkosť 11 (pár)   35. Chemické rukavice, veľkosť 11 (pár)   36. Rukavice FKM, veľkosť 10 (pár)   37. Rukavice VITON/BUTYL,veľkosť 10 (pár)   38. Rukavice FKM, veľkosť 9 (pár)   39. Rukavice BUTYL,veľkosť 9 (pár)   40. Rukavice viton/butyl veľkosť 11 (pár)   41. Rukavice VITON/BUTYL, veľkosť 9 (pár)   42. Rukavice Tricotril, veľkosť 11 (pár)   43. RukaviceTricotril, veľkosť 10 (pár)   44. Rukavice K-MEX-Gigant, veľkosť 14 (pár)   45. Náhlavný kríž na celotvárovú ochrannú masku F2   46. Elektronické stopky   47. Pľúcna automatika PSS PI, KRÁTKA   48. Pľúcna automatika s dlhou hadicou   49. DRAGER PSS evakuačná kukla  1. **Náhradné diely – cenník:**    1. Cenník náhradných dielov je súčasťou prílohy č. 2    2. Cena za náhradné diely neuvedené v cenníku náhradných dielov bude vyúčtovaná na základe poskytovateľom predloženej ponuky, ktorú odsúhlasí objednávateľ. 2. **Záruka:**    1. Doba poskytovanej záruky na servisné práce musí byť minimálne 3 mesiace a na vymenené náhradné diely minimálne 6 mesiacov, záruka musí začať plynúť  odo dňa prevzatia predmetu zákazky objednávateľom pričom rozhodujúcim je dátum uvedený  na preberacom a odovzdávacom protokole k jednotlivým dodávkam predmetu zákazky konkrétnemu odberateľovi. 3. **Iné požiadavky:**    1. Uchádzač musí dokladovať dostatočný počet meracích zariadení umožňujúcich vykonávať servisnú činnosť na požadovaný počet prostriedkov PPLS (ADP),    2. Uchádzač musí dokladovať dostatočný počet odborne spôsobilých technikov – potvrdenie (certifikát) výrobcu prostriedkov PPLS podľa bodu 2.   Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje  sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve vyššími technickými parametrami. |

Príloha č. 2 súťažných podkladov

|  |
| --- |
| **návrh rámcovej dohody** |

**Rámcová dohoda č. OVO2-2018/000785-00**

Odborné skúšky, prehliadky a opravy prostriedkov protiplynovej služby zaradených v Hasičskom a záchrannom zbore Slovenskej republiky

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z.z. o Verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších prepisov ( ďalej len „zákon č. 343/2015 Z.z.“)

( ďalej len „Rámcová dohoda“)

medzi

**Objednávateľ:**

Názov: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Sídlo: Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Splnomocnený k podpisu: Ing. Ondrej Varačka

generálny tajomník služobného úradu Ministerstva vnútra SR

na základe moci č.p.: KM-OPS4-2018/001604-117 zo dňa 30.04.2018

IČO: 00 151 866

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000180023/8180

IBAN: SK78 8180 0000 0070 0018 0023

(ďalej len „Objednávateľ)

**Dodávateľ:**

Názov:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Splnomocnený k podpisu:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Tel:

Fax:

e-mail:

((ďalej len „Dodávateľ“)

(ďalej len „Účastníci Rámcovej dohody“)

**ÚVODNÉ USTANOVENIA**

1. Účastníci Rámcovej dohody uzatvárajú túto Rámcovú dohodu v súlade s výsledkom verejnej súťaže, ktorej oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. XXX/2018 dňa XX.XX.2018 pod značkou XXXXX -MSS (ďalej len „VO“).
2. Základným účelom tejto Rámcovej dohody je v súlade s výsledkom VO zabezpečenie dodania služby (tak ako je tento pojem zadefinovaný v čl. I v bode 1.1. a v Prílohe č. 1 Rámcovej dohody) v súlade s touto Rámcovou dohodou.

**Čl. I**

**PREDMET RÁMCOVEJ DOHODY**

* 1. Predmetom Rámcovej dohody je záväzok Dodávateľa vykonávať odborné prehliadky, pravidelnú údržbu, skúšky, odstraňovanie porúch v rámci pozáručného servisu pre autonómne dýchacie prístroje, evakuačné dýchacie prístroje a evakuačné sady, ochranné protichemické obleky, oživovacie prístroje, detekčné prístroje a analyzátory dychu a ich kalibrácie (justáže), kontrolné a meracie zariadenie a ich modifikácie, plniace zariadenie a kompresory, servis a revízie tlakových fliaš oceľových aj kompozitných a školenia užívateľov prostriedkov protiplynovej služby. podľa Prílohy č.1 tejto Rámcovej dohody (ďalej len „služba“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť za poskytnuté služby cenu v súlade čl. V Rámcovej dohody.

* 1. Uvedené služby budú poskytované Objednávateľovi na základe jednotlivých písomných objednávok.

* 1. Objednávateľ pri uzatváraní tejto Rámcovej dohody koná ako verejný obstarávateľ v zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 343/2015 Z.z..

**Čl. II**

**PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV RÁMCOVEJ DOHODY**

1. Všetky dokumenty súvisiace s touto Rámcovou dohodou a to najmä objednávky, faktúry, výkazy, výdajky a pod. účastníci rámcovej dohody vypracovávajú v slovenskom jazyku, a tieto dokumenty musia obsahovať všetky dohodnuté a všeobecnými záväznými právnymi predpismi vyžadované údaje.
2. Dodávateľ je povinný:
   1. zabezpečiť pre Objednávateľa výkon služieb podľa tejto zmluvy v dohodnutej kvalite, rozsahu, cene a v termínoch, v zmysle objednávky objednávateľa,
   2. odstrániť nedostatky a vady, ktoré evidentne zapríčinil Dodávateľ na svoje náklady v lehote podľa čl. III. bod 3.4. tejto Rámcovej dohody,
   3. zaznamenať všetky zásahy do prostriedkov protiplynovej služby a zmeny zaznamenať v prevádzkovej knihe. Zmenu v jestvujúcej dokumentácii vykoná Dodávateľ bez úhrady.
3. Objednávateľ je povinný:
   1. poskytnúť Dodávateľovi potrebnú súčinnosť pri poskytovaní služieb podľa tejto Rámcovej dohody, viesť evidenciu požadovaných dokladov súvisiacich s preberaním a odovzdávaním služieb,
   2. sprístupniť miesto pre vykonanie požadovanej služby,
   3. v dohodnutom termíne prevziať plnenie služby.

**Čl. III**

**KVALITA SLUŽBY, ZÁRUKA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZA ŚKODU**

* 1. Objednávateľ je povinný vady poskytnutej služby písomne oznámiť Dodávateľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení.
  2. Oznámenie o vade služby musí obsahovať:
  3. označenie a číslo rámcovej dohody,
  4. označenie a typ reklamovanej služby,
  5. číslo dodacieho listu, resp. iné určenie času dodania.
  6. Na nároky Objednávateľa z vád poskytovaných služieb sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
  7. Dodávateľ sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu bezplatne najneskôr do 5 pracovných dní od jej uplatnenia, tzn. od doručenia oznámenia o vade služby. V prípade nedodržania tejto lehoty, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od objednávky v časti týkajúcej sa nekvalitnej služby.
  8. Doba poskytovanej záruky na vykonané servisné práce musí byť minimálne 3 mesiace a na vymenené náhradné diely 6 mesiacov. Záruka musí začať plynúť odo dňa prevzatia služby Objednávateľom pričom rozhodujúcim je dátum uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole k jednotlivým dodávkam služby.
  9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade spôsobenia škody Dodávateľom Objednávateľovi ju Dodávateľ v plnom rozsahu nahradí.

**Čl. IV**

**MIESTO PLNENIA SLUŹBY**

1. Dodávateľ zabezpečí vykonanie služby v množstve a v mieste podľa Prílohy č. 1 tejto Rámcovej dohody.
2. Služby sa budú vykonávať za účasti prevádzkovateľa zariadení objednávateľa, resp. ním poverenej osoby.

**Čl. V**

**ZMLUVNÁ CENA**

1. Maximálna celková cena tejto Rámcovej dohody je stanovená maximálne do výšky:

.............................EUR bez DPH , slovom: ....................................................................EUR bez DPH,

1. Ceny za vykonanie služieb musia byť stanovené v mene EURO. K fakturovanej cene bude vždy pripočítaná DPH stanovená v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v čase vykonania služby.
2. Ceny za vykonanie služieb sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto Rámcovej dohody.
3. Cena za vykonanie služby je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

**Čl. VI**

**PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA**

* 1. Faktúru v dvoch vyhotoveniach vystaví Dodávateľ až po vykonaní služieb špecifikovaných v objednávke Objednávateľa a zároveň doručí vystavenú faktúru Objednávateľovi.
  2. Cenu za dodanú službu uhradí Objednávateľ na základe faktúry do 30 dní odo dňa jej doručenia. Ak faktúra a jej prílohy nebudú obsahovať všetky dohodnuté náležitosti a náležitosti daňového dokladu, objednávateľ môže takúto faktúru vrátiť dodávateľovi s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V takomto prípade začne plynúť nová lehota splatnosti dňom riadneho doručenia opravenej faktúry.
  3. Všetky faktúry budú uhrádzané výhradne bezhotovostne prevodným príkazom na bankový účet Dodávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

**Čl. VII**

**PRAVIDLÁ PRE ZMENU SUBDODÁVATEĽA**

* 1. V Prílohe č. 3 tejto Rámcovej dohody sú uvedené údaje o všetkých známych subdodávateľoch Dodávateľa, ktorí sú známi v čase uzavierania tejto Rámcovej dohody, a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
  2. Dodávateľ je povinný Objednávateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 3 tejto Rámcovej dohody, a to bezodkladne.
  3. V prípade zmeny subdodávateľa je Dodávateľ povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zmeny subdodávateľa predložiť Objednávateľovi informácie o novom subdodávateľovi a predmete subdodávok, pričom pri výbere subdodávateľa musí Dodávateľ postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene. Subdodávateľ alebo subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora upravuje osobitný predpis - zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  4. Povinnosti Dodávateľa, vrátane pravidiel výberu subdodávateľa uvedené v bodoch 7.2 a 7.3 tohto článku Rámcovej dohody platia po celú dobu trvania tejto Rámcovej dohody.
  5. Dodávateľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie  realizoval sám a je povinný dodať Objednávateľovi plnenia na svoju zodpovednosť, v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite. Dodávateľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke.

**Čl. VIII**

**SANKCIE**

1. V prípade omeškania Dodávateľa s plnením povinností vyplývajúcich z tejto rámcovej dohody je Dodávateľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej fakturovanej čiastky za vykonané služby za každý aj začatý deň omeškania.
2. V prípade neuhradenia faktúry v dohodnutom termíne splatnosti, môže Dodávateľ fakturovať objednávateľovi zákonný úrok z omeškania z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

**Čl. IX**

**UKONČENIE RÁMCOVEJ DOHODY**

1. Rámcovú dohodu možno zrušiť

a) písomnou dohodou účastníkov Rámcovej dohody,

b) písomnou výpoveďou,

c) písomným odstúpením od Rámcovej dohody,

* 1. Túto Rámcovú dohodu môže každý Účastník Rámcovej dohody písomne vypovedať bez udania dôvodu s výpovednou lehotou dva mesiace. Dvojmesačná výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhému Účastníkovi rámcovej dohody.
  2. Odstúpiť od Rámcovej dohody môže ktorýkoľvek Účastník Rámcovej dohody z dôvodu podstatného porušenia Rámcovej dohody alebo z dôvodu nemožnosti plnenia Rámcovej dohody. Za podstatné porušenie Rámcovej dohody na strane Dodávateľa sa považuje porušenie akejkoľvek povinnosti stanovenej touto Rámcovou dohodou. Za podstatné porušenie Rámcovej dohody na strane Objednávateľa sa považuje. omeškanie s úhradou jednotlivých faktúr, ktoré neboli uhradené najneskôr do 60. dňa od ich splatnosti. Odstúpenie od Rámcovej dohody je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od rámcovej dohody druhému Účastníkovi rámcovej dohody.
  3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Rámcovej dohody aj v prípade, ak:

1. voči Dodávateľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
2. Dodávateľ vstúpil do likvidácie,
3. Dodávateľ nebol v čase uzavretia tejto Rámcovej dohody zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo bol z toho registra vymazaný,
4. v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie Dodávateľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z.,
5. táto nemala byť uzavretá s Dodávateľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.

.**Čl. X**

**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

* 1. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 4 rokov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu podľa čl. V bodu 5.1 tejto Rámcovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
  2. Účastníci Rámcovej dohody si do 5 dní od nadobudnutia účinnosti tejto Rámcovej dohody oznámia kontaktné osoby.
  3. Meniť a dopĺňať Rámcovú dohodu je možné robiť len písomne vo forme očíslovaných dodatkov k Rámcovej dohode, ktoré sa po podpísaní obidvomi Účastníkmi Rámcovej dohody a nadobudnutí účinnosti stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.
  4. V prípade zmeny v priebehu trvania Rámcovej dohody sa bude postupovať v zmysle § 18 zákona 343/2005 Z.z.
  5. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ táto Rámcová dohoda neupravuje inak, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
  6. Táto Rámcová dohoda je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, dva (2) rovnopisy zostanú Dodávateľovi a tri (3) rovnopisy zostanú Objednávateľovi.
  7. Táto Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR, v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Rámcovú dohodu zverejní objednávateľ.
  8. Účastníci Rámcovej dohody prehlasujú, že túto Rámcovú dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
  9. Rámcová dohoda má nasledujúce prílohy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť:
     1. Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky (predmet plnenia Rámcovej dohody)
     2. Príloha č. 2 – Štruktúrovaný rozpočet predmetu zákazky.
     3. Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov

V Bratislave dňa ........................... V Bratislave dňa .........................

Za dodávateľa Za objednávateľa

-–––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––

Ing. Ondrej Varačka

generálny tajomník

služobného úradu MV SR

Príloha č. 3 súťažných podkladov

|  |
| --- |
| **vzor štruktúrovaného rozpočtu rámcovej dohody** |

Príloha č. 4 súťažných podkladov

**KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK,**

**PRAVIDLÁ UPLATŇOVANIA KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK**

**Ponuky sa vyhodnocujú na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk**

**Celková cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky vyjadrená v EUR bez DPH**

Komisia na vyhodnotenie ponúk prostredníctvom systému EKS automatizovaným spôsobom v súlade so zákonom vyhodnotí ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk (ďalej len „kritérium“), určeného v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a na základe pravidiel jeho uplatnenia určených v tejto časti súťažných podkladoch.

**Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky vyjadrená v EUR bez DPH**

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia navrhovaná celková cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky vyjadrená v EUR bez DPH (ďalej len „cena“) podľa opisu zákazky (príloha č. 1) týchto súťažných podkladov uvedená v ponuke uchádzača podľa prílohy č. 3 týchto súťažných podkladov. Všetky ceny uvedené v ponuke uchádzača podľa prílohy č. 3 týchto súťažných podkladov musia byť zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

**Pravidlá na uplatnenie kritéria:**

**Celková cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky vyjadrená v EUR bez DPH**

Systém EKS automatizovane označí ponuku s najnižšou celkovou cenou za dodanie požadovaného predmetu zákazky vyjadrenú v EUR bez DPH za prvú, ponuku s druhou najnižšou cenou za druhú, ponuku s tretou najnižšou cenou za tretiu, atď. Ponuku uchádzača, ktorú systém EKS automatizovane vyhodnotil podľa predmetného kritéria za prvú, t.j. úspešnú ponuku odporučí komisia na vyhodnotenie ponúk, verejnému obstarávateľovi prijať.